南京市政府采购

公开招标文件

项目编号：JSZC-320100-HXZC-G2025-0023 项目名称：南京市食品药品监督检验院食品药品检验检测设备一批 - 采购单位：南京市食品药品监督检验院 采购类别：货物类

- 江苏省华厦工程项目管理有限公司

二○二五年四月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  供应商须知	6

供应商须知前附表

1.总则

2.招标文件构成

3.投标

4.开标、评标与定标

5.签订合同

6.询问、质疑、投诉和诚实信用

第三章  纪律和职责	21

第四章  评标标准	22

第五章  采购项目需求	25

第六章  合同主要条款及格式	57

第七章  附件	62

第八章  投标文件格式	64

第一章  招标公告

项目概况：

南京市食品药品监督检验院食品药品检验检测设备一批（项目名称）招标项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年05月21日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1.1项目编号：JSZC-320100-HXZC-G2025-0023

1.2项目名称：南京市食品药品监督检验院食品药品检验检测设备一批

1.3项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“工业”。

1.4项目预算：894.38万元（采购包1：南京市食品药品监督检验院数字摇床等检测设备一批221万元；采购包2：南京市食品药品监督检验院刀式研磨仪等检测设备一批 213万元；采购包3： 南京市食品药品监督检验院紫外检测器等检测设备一批460.38万元）

1.5最高限价：894.38万元（采购包1：南京市食品药品监督检验院数字摇床等检测设备一批221万元；采购包2：南京市食品药品监督检验院刀式研磨仪等检测设备一批 213万元；采购包3：南京市食品药品监督检验院紫外检测器等检测设备一批460.38万元）

1.6采购需求：本项目为南京市食品药品监督检验院食品药品检验检测设备一批采购（具体采购产品清单详见招标文件采购项目需求部分），项目内容包括但不限于产品设备采购、运输、安装、调试、提供备品备件、专业安装工具直至交付使用通过验收、售后服务等。

1.7合同履行期限：自合同签订之日起90个工作日内完成供货、安装及相关调试工作，通过验收，交付使用。

1.8本项目是否属专门面向中小企业采购项目：否。

1.9本项目是否接受联合体投标：否。

1.10本项目是否接受进口产品：部分产品接受。

1.11本项目共划分为三个分包，评标顺序依次为分包一、分包二、分包三，各供应商可以参与一个或多个分包的投标，但最多只能中标一个分包，已经中标的供应商可以参加后续分包的评审，但不再被推荐为中标候选人。

二、供应商的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一个月不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。

2.4本章2.1第（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动。

2.6为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。采购代理机构将在开标结束后通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

三、获取招标文件：

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

3.2地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云）。

3.3方式：网上下载。

3.4售价：0.00元。

四、投标、开标信息：

4.1开标时间：2025年05月21日09时30分（北京时间）。

4.2开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

6.1潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

6.2本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

6.3供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

6.4政府采购信用承诺：“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向招标人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖电子公章，上传至电子投标文件中，未按要求提供信用记录表的，投标文件将按无效标处理。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式贰份），加盖公章按采购文件要求胶装提交招标人或采购代理机构核验。经核验无误后，由招标人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.5集中现场考察或答疑：采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

6.6投标保证金数额及交纳办法：本项目不收取投标保证金。

6.7公告媒体：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

7.1采购人信息：

名称：南京市食品药品监督检验院

地址：南京市江宁区文芳路199号

联系人：胡先生

联系方式：025-89636123

7.2采购代理机构信息：

名称：江苏省华厦工程项目管理有限公司

地址：南京市鼓楼区中央路399号天正国际广场06幢12层1206室

联系人：宗工

联系方式：15951894337

7.3项目联系方式：

项目联系人：宗工

电话：15951894337

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：南京市食品药品监督检验院 地址：南京市江宁区文芳路199号 联系人：胡先生 联系方式：025-89636123 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：江苏省华厦工程项目管理有限公司 地址：南京市鼓楼区中央路399号天正国际广场06幢12层1206室 联系人：宗工 联系方式：15951894337 |
| 3 | 采购项目名称 | 南京市食品药品监督检验院食品药品检验检测设备一批 |
| 4 | 项目实施地点 | 南京市 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 7 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日（供应商应承诺投标有效期不少于90日） |
| 8 | 供应商企业信用信息 | （1）查询人：采购代理机构； （2）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）； （3）查询时间：开标结束后； （4）查询记录留存方式：由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图打印保存，并作为本项目档案资料留存； （5）查询结果处理：对具有违法失信记录的供应商作无效投标处理。 |
| 9 | 投标文件拒收情形 | 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。 |
| 10 | 投标无效情形 | （1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件； （2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件； （3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章； （4）投标文件中未逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件采购项目需求的； （5）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （6）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （7）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （8）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （9）不同供应商的单位负责人为同一人或者供应商之间存在直接控股、管理关系的； （10）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （12）投标文件不符合招标文件规定的其他实质性要求的； （13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 11 | 废标情形 | （1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）因重大变故，采购任务取消的； （4）因苏采云系统故障造成开标不成功。 |
| 12 | 相同品牌产品 投标要求 | （1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人； （2）采用最低评标价法的采购项目：提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定一个参加评标的供应商，其他投标无效； （3）非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第五章采购项目需求。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理； （4）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。 |

一、总   则

- 1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

- 2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物”指本招标文件中所述产品。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）中小企业供应商参加政府采购活动的，应当出具《中小企业声明函》（格式详见招标文件附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。除此之外，供应商无需提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

（3）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准[《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）]确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2监狱和戒毒企业发展政策：政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3残疾人就业政策：政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

（2）采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品进行投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

（3）供应商提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列非政府强制采购产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第四章评标说明。

（4）采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列政府强制采购产品的，供应商提供的产品则必须为列入《节能产品政府采购品目清单》的政府强制采购产品，实行强制采购，否则投标无效。

3.5环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

（2）采购人拟采购的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品进行投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（3）供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第四章评标说明。

3.6信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

（2）供应商提供的产品属于信息安全产品的，应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.7进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、招标文件的约束力

4.1供应商一旦下载了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.2招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

二、招标文件构成

5、招标文件组成

5.1招标公告

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4纪律和职责

5.5采购项目需求

5.6合同主要条款及格式

5.7附件

5.8投标文件格式

6、招标文件的澄清或者修改

- 6.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 6.2供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

- 6.3采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

- 三、投标

7、投标文件的语言、计量单位、货币

7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商应用人民币报价，招标文件另有约定的除外。

7.4供应商投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

8、联合体投标（如本项目接受联合体投标的，联合体各方须满足以下要求）

8.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

8.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

8.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

8.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

9、投标费用

9.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2本次采购招标代理服务费由各分包中标供应商按照中标金额的0.65%计算支付给采购代理机构，请供应商予以关注并核算到总报价中。

9.3本次采购招标代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时结算。

10、投标文件组成

10.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

10.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

10.4如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、投标文件的商务部分

11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（加“※”项不得有缺失或无效）：

（1）※投标函（投标申请及声明）；

（2）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）※《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（4）※“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函；

（5）※第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件；

（6）※第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件；

（7）※第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料；

（9）《商务条款偏离表》。

12、投标文件的技术部分

12.1技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。

12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件（加“※”项不得有缺失或无效）：

（1）※货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；

（2）※《投标项目主要产品一览表》；

（3）※《供货一览表》；

（4）货物安装验收标准；

（5）项目实施方案；

（6）服务承诺；

（7）供应商认为需要提供的其他技术资料等；

（8）《技术条款偏离表》。

13、投标文件的价格部分

13.1价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

13.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4供应商应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

13.5对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总价应与分项报价表中的投标总价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

14、投标文件的其他部分

14.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15、投标保证金

15.1本项目不收取投标保证金。

16、投标有效期

16.1自提交投标文件截止之日起90日。

16.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

17、投标文件的提交

- 17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 17.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.3条规定做无效投标处理。

- 17.3采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

- 18、投标文件的拒收

- 18.1采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

- 19.1投标文件的撤回

- 19.1.1供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 19.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 19.2投标文件的修改

- 19.2.1供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- 19.2.2投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

- 19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

- 四、开标、评标与定标

20、开标

20.1采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。

20.2供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标

21.1评标组织

21.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2评标委员会由采购人代表及财政部门设立的政府采购评审专家库中随机方式抽取的评审专家组成，独立开展评审工作。

21.2评标程序

21.2.1投标文件的资格性审查

21.2.1.1开标结束后，由采购人或者采购代理机构根据法律法规和招标文件的规定依法对供应商投标文件中的资格证明文件、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

21.2.1.2开标结束后，采购代理机构将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果将截图打印保存，并作为本项目档案资料留存。

21.2.1.3投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照投标无效处理：

（1）本章11.1加“※”项要求提供的证明材料缺失或无效的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

21.2.1.4合格供应商不足3家的，不得评标。

21.2.2投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

21.2.2.2实质性要求是指：本招标文件第二章供应商须知中加“※”项要求、第五章采购项目需求中加“★”项技术要求以及商务要求。

21.2.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照投标无效处理：

（1）本章12.4加“※”项要求提供的证明材料缺失或无效的；

（2）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

（3）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

（5）投标文件中未逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件采购项目需求的；

（6）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（9）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同供应商的单位负责人为同一人或者供应商之间存在直接控股、管理关系的；

（11）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）属于第一章招标公告中2.6所列情形的；

（14）投标文件不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

（15）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2.4有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。

21.2.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.4如出现投标截止时间后参加的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

21.2.5投标文件的进一步评审

21.2.5.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，其中投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.5.2评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（即供应商投标报价低于所有满足招标文件要求的投标报价平均值的70%时），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求供应商通过苏采云系统在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

21.2.5.3澄清有关问题

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

（4）需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

（5）接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

21.2.5.4供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

21.2.5.5比较与评价。评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.5.6相同品牌产品投标要求

（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人；

（2）采用最低评标价法的采购项目：提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定一个参加评标的供应商，其他投标无效；

（3）非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第五章采购项目需求。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理；

（4）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。

21.3评标方法和标准

21.3.1评标方法分为综合评分法和最低评标价法。本次招标采用的评标方法和标准详见本招标文件第四章。

21.3.2综合评分法

（1）综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

（2）采用综合评分法评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

（3）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

21.3.3最低评标价法

（1）最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

（2）采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

22、确定中标供应商

22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

22.2采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

22.3中标候选人确定后，默认按照以下第（1）种方式确定中标供应商：

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。

如按照第（2）种方式确定中标供应商的，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人自收到评标报告5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。

22.4采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

22.5中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.6中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，视情节严重，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

22.7采用综合评分法评审的，评审结束后，采购代理机构将告知未中标供应商本人的评审得分与排序，但无义务向其解释未中标的原因。

23、评标过程的保密性

23.1采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

23.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

23.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的人员透露。

五、签订合同

24、签订合同

24.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和其投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

24.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

24.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

24.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 24.5采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行政府采购合同义务。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

25、询问

25.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

26.1供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

26.2供应商的质疑行为应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）相关规定，提出质疑的供应商应当是参与项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

26.3供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对招标文件提出质疑的，自获取招标文件或招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

26.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

（7）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

26.6供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7质疑材料接收信息：

（1）接收单位：采购代理机构

（2）联 系 人：宗工

（3）联系电话：15951894337

（4）联系邮箱：307256142@qq.com

（5）接收地址：南京市鼓楼区中央路399号天正国际广场06幢12层1206室

26.8采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

27、投诉

27.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2质疑供应商的投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，其投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

28、诚实信用

28.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

28.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

28.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

28.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章  纪律和职责

一、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（二）宣布评标纪律。

（三）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

（八）核对评标结果，如出现《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条关于评标结果修正情形的，要求评标委员会复核或者说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向财政部门报告。

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

（十）处理与评标有关的其他事项。

（十一）采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

二、评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商。

（二）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，第二章21.2.5.1规定的情形除外。

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见。

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分。

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的。

（六）记录、复制或者带走任何评标资料。

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

第四章  评标标准

一、评标方法：本项目评标方法采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

二、评标标准：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格（30分） |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30 | 价格分 |
| 二、技术（50分） |  |  |  |  |
| 2.1 | 技术响应 | 评委根据投标文件中对第五章“四、采购设备技术指标等要求”中响应情况进行打分。完全满足招标文件要求的得42分。其中标注“★”的参数为实质性要求，有一项负偏离作无效投标处理；标注“▲”的内容为重要参数，每有一项负偏离扣2分；其他普通参数，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 备注：供应商需在《技术条款偏离表》中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。标注“★”和“▲”的参数提供相应技术支持资料(如彩页或白皮书或检测报告或产品手册或官网/仪器操作界面截图等。采购项目需求中另有要求的，从其要求)，并在《技术条款偏离表》中详细标明技术支持资料在投标文件中的页码和位置。未提供技术支持资料的作负偏离处理，如因未在《技术规格偏离表》中注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。其他技术参数以技术条款偏离表响应为准。 | 42 | 客观分 |
| 2.2 | 实施方案 | 评委根据供应商提供的项目实施方案（包括设备安装调试、质量控制等）进行综合评分：方案贴合实际、内容全面、合理性、可行性强的得8分；方案较为贴合实际，完整性、合理性、可行性较强得5分；方案基本满足项目需求得3分；未提供的本项不得分。 | 8 | 主观分 |
| 三、商务（20分） |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及响应时间等方面）进行综合评分：售后服务方案针对性、可实施性强的得8分；售后服务方案针对性、可实施性较强5分；售后服务方案针对性、可实施性强一般得3分；未提供的本项不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据供应商提供的人员培训方案（包括但不限于使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面）进行综合评分：方案全面具体、科学合理、操作可行的得4分；方案较为全面完整、科学合理的得2分；方案完整性、合理性、可行性一般的得1分；未提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.3 | 增值服务 | 评委根据供应商提供采购文件要求范围以外具体的、切实可行的增值服务或优惠措施，且经评标委员会认可的进行评分：每提供一项得1分，最多得2分（投标文件中提供相关承诺函并加盖公章，格式自拟）。 | 2 | 客观分 |
| 3.4 | 业绩 | 评委根据供应商提供2022年1月1日（含，时间以合同签订时间为准）以来相关或类似项目业绩（至少包含产品清单中2个设备）进行评分：每提供一个得3分，最多得6分（投标文件中提供合同复印件并加盖公章，且含有清晰可见的标的物、合同价以及签字盖章部分所在页，并提供联系人及联系方式，提供不全或者没有提供不得分）。 | 6 | 客观分 |

三、评标说明：

1、小微企业的价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业的采购项目，给予小微企业报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）对于非专门面向中小企业的货物采购项目，供应商（无论为大型企业、中型企业或小微企业）提供的货物均为小微企业制造的货物，即可享受上述价格评审优惠政策，除此之外的情形，不享受小微企业价格评审优惠政策。

2、监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3、残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

5、节能产品、环境标志产品优先采购政策

（1）在性能、技术、服务等指标同等条件下，对属于国家认定的节能产品（列入《节能产品政府采购品目清单》中的非政府强制采购产品）和环境标志产品（列入《环境标志产品政府采购品目清单》中的所有产品）实行优先采购，即在评审时分别给予其对应的投标产品报价5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）节能产品、环境标志产品必须纳入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的“节能产品查询系统”、“环境标志产品查询系统”，评审时以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件为准，否则不予认可。

6、除本章另有说明外，所有认证、证明和业绩均以清晰有效的证明文件的复印件为依据。

7、上表评标标准适用于本项目所有分包。

第五章  采购项目需求

一、项目名称：南京市食品药品监督检验院食品药品检验检测设备一批

二、项目概况

本项目为南京市食品药品监督检验院食品药品检验检测设备一批采购，项目内容包括但不限于产品设备采购、运输、安装、调试、提供备品备件、专业安装工具直至交付使用通过验收、售后服务等。本项目包括三个分包（采购包1：南京市食品药品监督检验院数字摇床等检测设备一批，项目预算及最高限价221万元；采购包2：南京市食品药品监督检验院刀式研磨仪等检测设备一批，项目预算及最高限价213万元；采购包3：南京市食品药品监督检验院紫外检测器等检测设备一批，项目预算及最高限价460.38万元），具体采购产品清单如下：

（一）采购包1：南京市食品药品监督检验院数字摇床等检测设备一批，项目预算及最高限价221万元

| 序号 | 采购产品名称 | 单位 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪（双针进样） | 台 | 1 | 是 |
| 2 | 脉冲电泳系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 拉曼光学平台防震台 | 台 | 1 |  |
| 4 | 数字涡旋混合器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 真空除泡装置 | 套 | 1 |  |
| 6 | 数字摇床 | 台 | 1 |  |
| 7 | 超声波清洗仪 | 台 | 2 |  |
| 8 | 便携式直线形氮吹浓缩仪 | 台 | 1 |  |
| 9 | 薄层色谱电动喷雾器 | 台 | 1 |  |
| 10 | 往复筒溶出仪 | 台 | 1 | 是 |
| 11 | 紫外辐射照度计 | 台 | 1 |  |
| 12 | 除湿机 | 台 | 3 |  |
| 13 | 小动物呼吸机 | 台 | 1 |  |
| 14 | 动物代谢笼 | 台 | 1 |  |
| 15 | 荧光倒置显微镜 | 台 | 1 |  |
| 16 | 移液枪 | 台 | 11 |  |
| 17 | 药品冷藏箱 | 台 | 2 |  |
| 18 | 样品温控模块 | 个 | 4 | 是 |
| 19 | 蒸散分流阀 | 台 | 1 | 是 |

（二）采购包2：南京市食品药品监督检验院刀式研磨仪等检测设备一批，项目预算及最高限价213万元

| 序号 | 采购产品名称 | 单位 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动核酸分析系统 | 台 | 1 | 是 |
| 2 | 便携式荧光定量PCR仪 | 台 | 1 |  |
| 3 | 划膜喷金标机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 刀式研磨仪 | 台 | 1 |  |
| 5 | 二氧化硫测定仪 | 台 | 1 |  |
| 6 | 高通量全自动平行浓缩仪 | 台 | 1 |  |
| 7 | 氨基酸前处理系统 | 台 | 1 |  |
| 8 | 智能分液仪 | 台 | 1 |  |
| 9 | 微球形成仪 | 台 | 1 |  |
| 10 | 活细胞动态观察仪 | 台 | 1 |  |
| 11 | 动物熏烟造模系统 | 台 | 1 |  |
| 12 | 多样品均质系统 | 台 | 1 |  |
| 13 | 超声仪 | 台 | 2 |  |
| 14 | 电热板 | 台 | 2 |  |
| 15 | 溶出取样收集系统 | 台 | 1 |  |

（三）采购包3：南京市食品药品监督检验院紫外检测器等检测设备一批，项目预算及最高限价460.38万元

| 序号 | 采购产品名称 | 单位 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超临界流体色谱仪 | 套 | 1 | 是 |
| 2 | 紫外检测器 | 台 | 1 | 是 |
| 3 | 旋转充电支架 | 个 | 1 | 是 |
| 4 | 电子移液控制器 | 个 | 1 | 是 |
| 5 | 厌氧培养箱 | 台 | 1 |  |
| 6 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 台 | 1 |  |
| 7 | 实时荧光定量PCR系统 | 台 | 1 | 是 |
| 8 | 全自动凝血分析仪 | 台 | 1 | 是 |
| 9 | 全柱成像毛细管等电聚焦电泳仪 | 台 | 1 | 是 |
| 10 | 环境测试箱 | 台 | 1 | 是 |
| 11 | 超纯水机 | 台 | 1 | 是 |

说明：

1、采购设备清单中的“（采购包1）高效液相色谱仪（双针进样）、（采购包2）全自动核酸分析系统、（采购包3）超临界流体色谱仪”为本项目核心产品。

2、核心产品评审说明：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

3、如某分包有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投核心产品均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，该分包废标。

三、采购标的需实现的功能及标准、规范：采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

四、采购设备技术指标等要求

（一）采购包1：南京市食品药品监督检验院数字摇床等检测设备一批

| 序号 | 采购产品名称 | 技术指标等要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪（双针进样） | 1、技术要求 （1）操作环境 工作电压：220V ±10%，单相。 工作温度：4-35℃；相对湿度：小于80%。 （2）系统控制器 可连接单元：溶剂输送单元：4个，自动进样器：1个，柱温箱：4个，检测器：2个。 最多可连接单元：≥5(含溶剂输送单元)。 电源：由输液单元提供。 （3）二元高压输液泵 泵类型：并联双柱塞。 流速范围：0.0001-10.0000mL/min。 耐压：不低于68Mpa。 梯度类型：二元高压梯度。 自我诊断/自我恢复：自动检测到批处理分析过程中意外混入的气泡，自动执行Purge，快速恢复至正常分析状态。 （4）四元输液泵 泵类型：并联双柱塞。 流速范围：0.0001-10.0000mL/min。 耐压：不低于68Mpa。 梯度类型：四元低压梯度。 自我诊断/自我恢复：自动检测到批处理分析过程中意外混入的气泡，自动执行Purge，快速恢复至正常分析状态。 （5）脱气机 流路数目：5路。 脱气流路体积：400µL/每流路。 （6）自动进样器 耐压：不低于68Mpa。 进样周期：≦6.7秒。 进样速度：4秒。 样品数量：不低于160位(1.5mL/2mL样品瓶)。 交叉污染： <0.0005%。 ▲样品控温设定范围：4~45℃。 ★流路设计：双针进样系统，可以实现两路分析同时进行。 （7）柱温箱 温度控制范围：室温-10℃~85℃。 ▲色谱柱容量：单个柱温箱内可放置300mm×6根色谱柱。 切换阀：含两位六通阀实现流路切换。 （8）二极管阵列检测器 光源：氘灯和钨灯。 二极管数量：1024。 波长范围：190~750nm。 ★噪音：＜8×10-6AU。 控温单元：光源，光路系统，流通池。 （9）色谱工作站 可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中。制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能。另外具有自动峰识别功能、智能峰解卷积功能、动态范围扩展功能、以及自动IQ OQ功能。 一套软件可同时控制双针流路。 |
|  |  | 2、配置要求： 输液泵3套。 四元比例阀1套。 溶剂选择阀1套。 脱气机2套。 自动进样器1套。 柱温箱2套。 二极管阵列检测器2套。 系统控制器1套。 双针进样组件1套。 操作软件模块1套。 计算机 1台：配置不低于i5 14600处理器，≥1TB固态硬盘，≥16G内存，≥22寸液晶显示器，正版windows操作系统。 |
|  |  | 3、售后要求 （1）供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，采购人有权要求退货并要求赔偿损失。 （2）供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。 （3）供应商提供免费专业培训名额至少2名，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并提供上机培训。 （4）提供终身的技术支持。有专门的应用工程师对采购人提供专业的应用技术支持。在采购人遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。 （5）整机保修至少一年。 |
| 2 | 脉冲电泳系统 | 1、技术要求 （1）缓冲液槽尺寸：≥29×15×8cm (长×宽×高)。 （2）加盖后电泳槽尺寸：≥31×16×11cm (长×宽×高)。 （3）缓冲液体积：≥300ml。 （4）制胶托盘尺寸：6×6cm (2个)，灌胶量25~30ml/块；6×12cm (1个)，灌胶量45~50ml/块；12×6cm (1个)，灌胶量45~50ml/块；12×12cm (1个)，灌胶量90~100ml/块。 （5）制胶梳子参数(梳子厚度、孔数)：1.0mm(25孔+11孔×2) (1个)、1.5mm (18孔+8孔×2) (1个)、1.5mm (13孔+6孔×2) (1个)、2.0mm (3孔+2孔×2+1孔) (1个)。 （6）电极间距离：20cm。 （7）梳子孔有效高度：0~0.7cm。 （8）凝胶电泳时间：30-60分钟(恒压100-150V)。 （9）电压、功率限制：150V、30W。 |
|  |  | 2、配置要求： 安全盖(带电缆线) 1个。 缓冲液槽(含插头及电极夹组件) 1个。 制胶盘架1个。 制胶托盘5个。 制胶梳子4个。 |
| 3 | 拉曼光学平台防震台 | 1、技术要求 （1）▲平台台体结构为三层蜂窝夹芯钢结构。 （2）台体总体厚度:200mm。 （3）台体台面材质:1Cr17高导磁不锈钢(SUS430不锈钢)。 （4）台体内部结构：中碳钢，蜂窝钢结构、退火热处理工艺的加工防形变。 （5）台体底板材质和厚度：中碳钢厚5mm。 （6）台面平整度：优于0.05mm/m2。 （7）表面粗糙度：小于 1.0um。 （8）▲振幅：小于0.002um。 （9）固有频率：垂直方向小于1.2HZ,隔离度大于95%，5HZ,96% 10HZ;水平方向固有频率小于1.8hz 隔离度大于90% 5HZ, 98% 10HZ。 （10）★防振支撑系统：4点200*200mm方形钢管支撑架下内采用内置二层膜片气囊，双气室结构；载负能力：大于400Kg。 |
|  |  | 2、配置要求： 防震支撑系统1套。 平台台体1套。 |
|  |  | 3、售后要求 保修期至少1年。 |
| 4 | 数字涡旋混合器 | 1、技术要求 （1）数字显示运行时间与实际转速，确保转速的精准性。 （2）转速范围：200至3000 rpm。 （3）可快速设置为最大转速，精确的速度控制：±5% rpm。 （4）★兼具连续振荡和触摸两种模式，3秒 1500 rpm（触摸）；6秒 3000 rpm（连续）。 （5）可设置连续振荡或倒数计时两种计时方式，1）递减计数用于重复检测；2）连续，时间设置为0。倒数计时最长可设定≥99分钟。 （6）▲适用于多种直径试管及96孔板。 |
|  |  | 2、配置要求： 主机1台。 微孔板托盘、平底容器平台、橡胶平台等配件各1套。 |
|  |  | 3、售后要求 保修至少2年。 |
| 5 | 真空除泡装置 | 1、技术要求 （1）额定抽气压强：-0.085 MPa。 （2）环境空气温度最大值40℃，最小值-5℃。 （3）★罐体真空度范围：-0.065~-0.085 MPa。 （4）密封真空罐：≥500ml（配真空表）。 （5）泵桶体积：≥30L。 |
|  |  | 2、配置要求： 负压无油真空泵1台。 密封真空罐1个。 真空连接管2根。 放气阀1个。 消音器1个。 过滤器1个。 |
|  |  | 3、售后要求 （1）真空泵电机正常使用，非人为损坏可享受电机至少一年内烧毁免费换新。 （2）保修期内因产品本身因素造成，免费保修；其它配件如缸套活塞等不可抗因素易损件，可保修至少3个月。 |
| 6 | 数字摇床 | 1、技术要求 （1）▲可安装多种垫片并自动检测垫片、倒数计时功能，并能在任何转速下稳定运行。 （2）具有坚固的铸铁镀锌外壳，配备USB接口用于远程控制，提供连续操作或点动功能。 （3）两种操作模式：模式A（安全模式，有检测垫片），最大转速≥3,000 rpm，只有在点动模式下使用标准垫片时才能达到。使用其它垫片时，最大转速限制在1,300 rpm；模式B（无检测垫片），允许所有垫片使用≥3000rpm转速。 （4）转直径≥4.5mm，承重≥0.5kg，电机输入功率≥10W。 （5）允许连续运转时间：100%。 （6）运行方式：定时，连续运转。 （7）★可用于酶标板（96孔板）工作。 |
|  |  | 2、配置要求： 数字摇床 1台。 酶标板垫片1个。 标准垫片 1个。 |
|  |  | 3、售后要求 免费安装，保修至少两年。 |
| 7 | 超声波清洗仪 | 1、技术要求 （1）容量≥15L，内槽≥330mm×220 mm×207 mm。 （2）静音：机身采用流线型ABS外壳材质；内槽采用双层隔音保温棉，总体噪音小于60分贝；支持微电脑智能模式操作。 （3）显示：采用按键+液晶屏控制，实时中文状态显示。 （4）★超声功率：≥450W，可以1-99%任意调节。超声频率≥40KHz。 （5）温度：加热功率≥500W，室温-80℃可调，实时显示。 （6）定时：0~99*2（200）分钟，连续可调，剩余时间实时显示。 （7）★电路：内置扫频功能，工业级板件，可连续≥72h工作。 （8）槽体：加食品级不锈钢SUS304。 |
|  |  | 2、配置要求： 超声波清洗器主机1台。 仪器专用提篮1套。 进出水橡胶管及转接头1套。 加热及显示系统1套。 随机附件；使用说明书1份，保修卡1份；合格证1份。 |
| 8 | 便携式直线形氮吹浓缩仪 | 1、技术要求 （1）底座瓶托位数≥12位。 （2）设备适用温度范围：0-80℃。 （3）标配针头：60mm不锈钢洁净针头。 （4）氮气输入压力范围：30-160psi。 （5）氮气输出流量范围：0-8L/min。 （6）氮气流量：≥350mL/min/位。 （7）气源要求：洁净氮气或其他惰性气体。 （8）★氮吹位为直线型排列：≥12位氮吹底座，可以拆卸搭配使用。 （9）底座瓶托位可独立左右移动调节。 （10）▲底座瓶托位圆孔型设计：适用于1- 5mL样品瓶或直径10-15mm类型的样品瓶。 （11）氮吹针为可拆卸插拔式设计：适用于10号针头18G、19G、20G。 （12）氮吹针管为可独立上下移动和整体上下调节设计：适用于50-120mm氮吹针。 （13）设备总输出流量由流量计控制，每个氮吹位输出流量由SA节流阀独立控制。 （14）体积：不大于长50cm*宽12cm*高50cm。 （15）产品为线性设计，可以排式氮吹。 （16）★样品瓶底座适用于二噁英专用的V底进样瓶，且可以XYZ三轴调节。 （17）针头可适用一次性医用不透钢针头。 |
|  |  | 2、配置要求： 主机系统1套。 支架1个。 固定支杆1套。 氮吹头12个。 配套PP管1圈。 |
| 9 | 薄层色谱电动喷雾器 | 1、技术要求 （1）▲形成粒径0.3-10μm的精细的气雾颗粒。 （2）使用方便，具有电动气动喷雾功能。 （3）★有充电器和2种喷头的泵组成。喷头A适合普通粘度的喷雾液，如低浓度乙醇溶液；喷头B适合高粘度液体，如硫酸试剂。 |
|  |  | 2、售后要求 （1）供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。 （2）免费保修至少1年，终身维护。 |
| 10 | 往复筒溶出仪 | 1、技术要求 （1）往复筒溶出仪主机 溶出杯位：双排机头,≥6个溶出杯位。 ★溶出杯体积: ≥1000mL,后期可支持拓展溶出杯体积300ml 和100ml。 温度范围：室温5-55℃；温度精度：±0.1℃。 加热方式：水浴循环式且水浴循环泵为外置式，减少对于溶出主机的震动影响。 ▲往复速度：5-60 dpm；精度：±1%。 往复幅度：10.0±0.1cm。 最长运行时间显示：≥999:59（hhh:mm）/ 最长往复间隔：≥999:59（hhh:mm）。 最长沥水时间：≤99:59（mm:ss）/ 最长往复保持时间：≥99:59 （mm:ss）。 定时功能：任意设定溶出开始和结束的时间，自动开始。 主机内置打印口，可打印实验方法和实验记录。 （2）取样收集工作站 取样泵和收集器内置集成一体式设计, 节省空间。 ≥7寸色LCD高清触摸屏,可设置多种操作语言。 权限管理:可设置 管理员/高级用户/一般用户3级用户权限管理。 方法/数据导出: SD卡, 打印机和RS232端口。 自动清洗:内置清洗端口, 可以在试验结束后自动清洗管路, 包括取样和回流管路,泵,阀体等。 取样泵： A、旋转活塞注射器泵，泵流速可调节。 B、取样间隔：最短≤1.5分钟。 C、取样准确度：≤±2%。 D、支持最小0.2um二级过滤, 且适配直径25mm和33mm的针式过滤器。 E、支持≥140倍自动稀释功能。 收集器： A、▲最大收集次数：最大可拓展至36排288位。 B、最大收集样品量: ≥28mL。 C、可直接穿刺取样到密闭的HPLC小瓶中, 且兼容液相小瓶架。 D、取样针有自动洗针功能，防止交叉污染。 |
|  |  | 2、配置要求： 往复筒溶出仪主机 1台。 自动取样系统1台。 1000ml溶出杯≥6个。 聚丙烯材质筛网: 20目, 40目, 78目, 100目各一包, 25片/包。 不锈钢材质筛网: 20目一包, 25片/包。 试管架 1个。 试管250支(规格16mm直径*100mm高度) 。 液相小瓶架1个。 2mL液相小瓶100个/包。 内置打印机1个，打印纸2卷。 10微米孔径过滤头，50个/包。 泵后0.45um过滤组件。 |
|  |  | 3、售后要求 （1）供应商需到采购人提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为至少2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。 （2）质量及验收标准：技术指标符合参数要求和厂家规定的出厂要求。同时按厂家标准验收程序验收。 （3）仪器故障响应时间不超过1个工作日，专职技术服务人员 3 个工作日内到场维修。 （4）仪器使用6个月后免费提供至少1次上门培训，为期至少1天，培训内容包含基础操作及维护技术培训。 （5）零配件应保证 10 年以上的供应期。 （6）自测试验收合格起，整机设备免费保修至少1年。 |
| 11 | 紫外辐射照度计 | 1、技术要求 （1）测量功能：辐照度、辐照度差、辐照度比、积分时间、紫外剂量、平均辐照度等。 （2）测量范围：0.1 - 20000（µW/cm 2 或 UVI 值）。 （3）测量最大允许误差：一级（相对于中国计量科学研究院量传的标准表）。 （4）显示：背光 LCD 显示。 （5）用户校正功能：CCF（校正因子）。 （6）数据通讯：USB通讯。 （7）供电电源：两节 AA 电池/5V 电源适配器。 （8）电池寿命：可连续使用≥48 小时。 （9）工作环境： 温度：5℃～40℃；湿度：20%～80% R.H，无凝露。 （10）储存环境： 温度：-20℃～55℃；湿度：10%～90% R.H，无凝露。 |
|  |  | 2、配置要求 主机1台（含电池和交流适配器）。 |
| 12 | 除湿机 | 1、技术要求 （1）额定频率≥50Hz。 （2）冷媒R22。 （3）适用温度5-38℃。 （4）水箱容量≥8L。 |
|  |  | 2、配置要求： 除湿机3台。 |
|  |  | 3、售后要求 免费上门培训，质保期至少1年。 |
| 13 | 小动物呼吸机 | 1、技术要求 （1）提供安全有效的间歇正压通气（IPPV），拥有容控(VCV)和压控(PIPCV)两种工作模式。 （2）满足体重在10g～1kg的小动物，能实现输入体重智能设定呼吸参数。 （3）可存储和加载1-10组不同呼吸参数设定，一键调取，方便快捷。 （4）显示规格: ≥7寸LCD电阻式彩色触屏，广角可视。 （5）支持呼吸频率在10～300bpm之间切换，潮气量满足0.05ml～5ml，步径0.001ml，气道压力上限设定1～50cmH2O，步径1 cmH2O，精度±0.7 cmH2O，可组合设定PIP/PEEP/Sigh/INSP.Hold/EXP.Hold/等呼吸参数。 （6）呼吸末正压设置，范围0-10 cmH2O，步径1 cmH2O。 （7）可在容控/压控两种通气模式下，满屏实时显示压力—时间曲线图，手动或自动调节界面比例大小。 （8）声音报警，智能文字信息提示，错误代码查询。 （9）一键输入动物体重0-500g。 （10）吸呼比范围为20〜80%可调；叹息增加潮气量0〜20%，可设定每10〜999次呼吸自动叹息或手动控制。 （11）输入电源范围为100〜240V，50/60Hz，采用24V，40W，1.67A适配器直流供电。 （12）呼吸截止装置采用低流量、高级电磁阀原理。 （13）工作环境4℃～40℃（40°F～104°F）。 （14）多个应用场景：R415支持设置10～300（bpm）的呼吸频率，可实现0.05～5 mL 的潮气量输出。同时，该小动物呼吸机可用于多种类型的混合气体，如麻醉气体、高浓度氧气等，并适用于大鼠、小鼠、豚鼠等10 g-1 kg的小型动物。 （15）全套解决方案：可搭配吸入式麻醉系统，搭建麻醉呼吸一体化实验平台。 |
|  |  | 2、配置要求： 主机1台。 |
|  |  | 3、售后要求 国内上门安装培训维修巡检、国内维修保养、产品视频指导、远程技术支持、代理商支持、维保服务。 |
| 14 | 动物代谢笼 | 1、技术要求 （1）每只笼子放一只大鼠，一共可放18只大鼠。 （2）全透明材质，方便观察动物的活动情况。 （3）粪便和尿液可以完全分离收集。 （4）笼盒组装简单，所有部件易清洗。 （5）单个笼子尺寸≥30*30*56cm（含架子），大鼠区直径为20cm，高度为15cm。 （6）笼架尺寸 ≥190*50*190cm，。 （7）代谢笼材质：笼具的主体部分和附属配件以透明的PC材料为原料，便于观察动物的状态及食物、饮水、粪、尿的状态和量，并可耐受食物、饮水、粪、尿的腐蚀。笼架采用不锈钢304为原料，坚固、耐腐蚀且便于清洗。 （8）功能：能将动物在实验期间的摄食量和饮水量分别测量，同时，分别全量收集动物排泄的粪和尿，笼具配有食盒、水瓶、撒水接收瓶、粪尿分离漏斗、集粪瓶、集尿瓶等附属配件，能使食物、饮水、粪、尿之间不相混。笼具的主体部分及其附属配件可拆装，以便于代谢实验有关操作和不同配件的清洗和消毒。 （9）支持用于以大鼠等实验动物为对象的各种营养素、毒物、药物的体内代谢实验。 |
| 15 | 荧光倒置显微镜 | 1、技术要求 （1）B、G、UV三波段荧光，LED荧光光源，6孔位转换器，半复消色差荧光相衬物镜20X和40X带覆盖差调节环，≥5.7寸显示屏，显示各模块状态，25视场，移动范围≥130mm（X）×100mm（Y）。 （2）无限远光学系统。 （3）铰链式双目观察镜筒，10-40度倾斜，瞳距 47-78mm，目镜接口 Φ30。 （4）显示控制光源强度、物镜倍率、荧光波段、中间倍率、转盘位置、勃氏镜等。 （5）透射柯拉照明，3W LED 照明；视场 / 孔径光阑；弯臂可倾斜 25°。 （6）≥7孔手动转盘，状态检测，用于相衬、霍夫曼相衬、DIC、ND 滤光片，聚光镜 NA=0.52，WD=30mm。 （7）6 孔手动荧光转盘（B，G，U、R 标配）；φ25/30 通光。 （8）全画幅感光芯片，靶面≥36.0x23.9mm，≥2400万像素的CMOS图像传感器，最大采集速度≥114fps，可实现最大视野范围的数字成像。 |
|  |  | 2、配置要求： 荧光倒置显微镜1台。 电脑1台：配置不低于i5 14600处理器，≥1TB固态硬盘，≥16G内存，≥22寸液晶显示器，正版windows操作系统。 图像分析软件1套。 |
|  |  | 3、售后要求 免费上门培训，整体质保至少3年，终身保修。 |
| 16 | 移液枪 | 1、技术要求 （1）通道：单通道。 （2）量程调节：手动调节。 （3）量程范围：0.1-2.5µL（单通道）×1支 10-100 µL（单通道）×1支 20-200 µL（单通道）×2支 100-1000µL（单通道）×3支 0.5-5 mL（单通道）×4支 （4）随机测量误差：0.1-2.5µL：2.5μl±0.7%； 10-100 µL: 100μl±0.2%； 20-200 µL: 200μl±0.2%； 100-1000µL:1000μl±0.2%； 0.5-5 mL：5000μl±0.2%。 （5）系统测量误差：0.1-2.5µL：2.5μl±1.4%; 10-100 µL: 100μl±0.8%； 20-200 µL: 200μl±0.6%； 100-1000µL:1000μl±0.6%； 0.5-5 mL：5000μl±0.6%。 |
|  |  | 2、配置要求： 配备原厂旋转式移液器支架2个。 |
| 17 | 药品冷藏箱 | 1、技术要求 （1）多层可调搁架设计，容积≥1300L。 （2）微电脑控制、至少三风扇强制风冷设计 维持在2-8℃间，并保证开门后温度快速恢复。 （3）全自动循环除霜保证制冷系统稳定性。 （4）高低温、开门、传感器、远程报警功能，声音报警和灯光报警模式。 （5）后备电池设计电源断开，仍可持续显示箱内实时温度并持续报警≥72小时。 （6）电加热门体设计在40℃环温、85%湿度条件下无凝露；90°自关门组件设计。 （7）大视角双层真空玻璃门体设计。 （8）双测试孔设计，内部LED灯模块设计。 （9）环保无氟制冷剂，环保发泡剂。 |
| 18 | 样品温控模块 | 1、技术要求 （1）▲控温范围：可设置温度范围4~40℃，设置精度为1℃；有专门的冷凝水回收接口。 （2）★必须能与采购方现有的安捷伦液相色谱G7167B进样器匹配使用，兼容现有系统硬件和软件系统。 |
|  |  | 2、配置要求： 主机4台。 |
|  |  | 3、售后要求 （1）提供终身的技术支持。有专门的应用工程师对采购人提供专业的应用技术支持。在采购人遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。 （2）整机保修至少一年。 |
| 19 | 蒸散分流阀 | 1、技术要求 （1）提供2柱切换阀及阀驱附件。 （2）可加装在实验室现有的安捷伦液相色谱仪上。 （3）可实现液相色谱分离物质选择性进入ELSD检测器，用于分流应用。 |

（二）采购包2：南京市食品药品监督检验院刀式研磨仪等检测设备一批

| 序号 | 采购产品名称 | 技术指标等要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动核酸分析系统 | 1、技术要求 （1）单重常规PCR检测；低分辨率多重PCR分析；质粒DNA检查。 （2）STR/微卫星 (SSR)分析；AFLP/RFLP/RAPD分析；高分辨率多重 PCR分析。 （3）高分辨率基因分型。 （4）基因组DNA和大片段DNA分析。 （5）总RNA、片段化cRNA、单链cDNA质控分析。 （6）二代测序建库过程中的产物片段大小和浓度质控。 （7）提供全中文菜单界面的仪器运行软件。 （8）▲仪器运行软件即开即用，无需使用Software Key，RNA质控分析时提供被ISBER认可的RNA完整性评估指标。 （9）使用将凝胶和电泳通道已整合组装好的即用型预制胶耗材,仪器采用全自动的灌胶方式，并且无需人工制备凝胶染料混合物和组装毛细管。 （10）★无需混合样本，仪器完成一次样本吸取操作, 具有≥12根毛细管检测通道。 （11）采用全自动化上样方式，可自动连续运行分析≥96个样品而无须包括更换卡夹等任何人工干预。 （12）每轮分析后，采用全自动化的仪器清洁方式,无需机外手动维护微流体芯片，无需使用特殊的毛细管维护液。 （13）直接兼容0.2ml PCR管和96孔板上样。 （14）★运行时间：无需混合样本，最快≤2分钟可分析至少12个核酸样本。 （15）检测灵敏度：DNA分析，≤5pg/μl。 （16）检测灵敏度：RNA分析，≤50pg/μl。 （17）分辨率: 对500bp的DNA片段，分辨率可小于等于3-5bp。 （18）原始样本消耗量小于0.1μl。 （19）使用标准PCR管直接上机时,上样体积≤10μl，上样后原样品不受影响，可直接用于下游应用。 （20）PCR产物原管原液直接上机检测，无需额外添加其他试剂。 （21）软件具备专门用于多重PCR产物分析的分析谱，可自动判定特定条带组合是否存在。 （22）软件可集中一次分析多个运行结果,软件具备专门用于NGS文库质控分析的分析谱。 （23）软件具有分布分析功能,可以自动判定可接受的摩尔浓度比率。 （24）软件可输出电泳图、峰图等，可以excel、PDF、word、JPG等形式输出报告。 （25）原厂可提供15bp至10kb的已优化可直接配套使用的Marker,试剂盒配套的所有缓冲液都是即用型的，无需人工稀释。 （26）具有已优化整合好的病原微生物多重终点PCR检测试剂盒，自动化出具病原微生物鉴定报告。 |
|  |  | 2、配置要求： 全自动核酸分析系统（毛细管电泳仪）主机一台。 电脑一台：配置不低于i5 14600处理器、≥1TB固态硬盘、≥16G内存、≥22寸液晶显示器，正版windows操作系统。 卡夹一个。 配套MARKER一套。 |
|  |  | 3、售后要求 （1）设备的现场安装调试：接到采购人通知并确认实验场地准备完善后3-5天内派有关技术人员前往用户指定地点免费安装调试。 （2）保修期：自技术人员对该设备安装调试合格起，至少一年内实行免费保修（消耗品除外）。在保修期内，技术人员前往采购人所在地进行维修时一切费用（包括部件费用）由供货商负担。 （3）人员培训：免费提供给采购人指定的有关人员进行技术培训（包括：基本原理、仪器操作、日常维修等内容）。 （4）仪器说明及相关材料：免费为用户提供说明书、简易操作指南以及“场地准备通知书”。采购人将定期获得供应商应用通讯及技术资料。 （5）技术响应：提供免费技术支持，解决采购人售后问题，并确保及时响应。 |
| 2 | 便携式荧光定量PCR仪 | 1、技术要求 （1）检测通量：≥8。 （2）适用耗材：0.2mL透明单管和8连管。 （3）适用探针/染料： F1; FAM，SYBR Green I，LC Green，Eva Green，SYTO 9. F2; HEX，VIC ，TET，JOE. F3; Texas Red，ROX. F4; Cy5. （4）升温速率：平均升温速率≥3.3℃/s，最大升温速率≥5.0℃/s。 （5）降温速率：平均降温速率≥3.0℃/s，最大降温速率≥4.0℃/s。 （6）温度准确度≤0.1℃，温度均匀性差值在±0.2℃范围内。 （7）光源采用高亮长寿命免维护LED光源。 （8）▲检测时长:≤1s完成所有孔位的所有荧光通道信息采集。 （9）温控程序支持标准PCR、降落PCR、长片段PCR等。 （10）软件分析功能：定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP分析等。 （11）显示屏：≥7英寸全彩高清LCD电容屏。 （12）操控方式多样。 方式1：通过仪器显示屏触控，单机运行至少存储1000次数据 方式2：通过电脑软件操控 方式3：通过平板电脑远程操控 （13）结果分析:在仪器上即可直接分析实验结果，连接热敏打印机后可直接打印，也可通过PC端软件进行分析。 （14）互联方式:网口、USB、WiFi。 （15）断电保护瞬时断电保护，在仪器重启动后继续运行未完成实验。 （16）为了便于移动携带，外形尺寸≦205mm(长)×156mm(宽)x153mm(高)，重量≦3.2kg。 |
|  |  | 2、配置要求： PCR仪一台。 说明书一套。 |
|  |  | 3、售后要求 （1）设备的现场安装调试：接到采购人通知并确认实验场地准备完善后3-5天内派有关技术人员前往用户指定地点免费安装调试。 （2）保修期：自技术人员对该设备安装调试合格起，至少一年内实行免费保修（消耗品除外）。在保修期内，技术人员前往用户所在地进行维修时一切费用（包括部件费用）由供货商负担。 |
| 3 | 划膜喷金标机 | 1、技术要求 （1）工作条件：存储温度：10～30℃；工作温度：室温；工作湿度：40-60%。 （2）三大功能：划线，喷线，喷点。 （3）划膜头间距调节方便：精密游标卡尺调节划膜头间距，方便精准，方便研发调试。 （4）★含至少5套注液泵系统及其配件。 （5）操作界面：触摸屏操作。 （6）▲喷量误差：±1%。 （7）定位精度：±0.1mm。 （8）滑台速度: 0-99.9mm/s。 （9）最小划线间距: ≤ 2mm。 （10）喷量范围: 0.2-99.9 ul/cm。 （11）划膜泵标配容量：≤250ul。 （12）喷金泵标配容量：≤250ul。 （13）喷笔孔径：≤0.3mm，圆形孔径。 |
|  |  | 2、配置要求： 精密注液泵至少五个。 精密进样器至少五个。 三通换向阀至少五个。 管线至少五套。 齿轮齿条一套。 精密喷笔一个，孔径不超过0.35mm。 微分头调节结构一套。 |
|  |  | 3、售后要求 （1）厂家工程师上门安装培训。 （2）整机质保至少一年。 |
| 4 | 刀式研磨仪 | 1、技术要求 （1）工作条件：电源：AC 220士10%V(50土1)Hz。 （2）仪器系统：具备粉碎和均质化处理功能。 （3）进样尺寸：小于130mm，最终出样尺寸：小于300μm。 （4）样品处理量：＜4L。 （5）▲仪器可同时兼容1L和5L容量的研磨容器。 （6）5L研磨容器的桶底和桶身需模具一体成形，无粘接，确保研磨时液体无渗漏。 （7）电机转速：500-5000rpm，数字显示，连续可调。 （8）研磨时间设置：00：00-99：59（分/秒），数字显示，连续可调。 （9）转刀：双层4片直刀，刀座及刀片均为不锈钢材质。 （10）研磨套件类型及材质：转刀有全不锈钢制、镀钛制两种材质以及不锈钢制锯齿形转刀；研磨容器—耐压热塑料制（5L通明、防划）、不锈钢制（5L），顶盖—标准顶盖、重力顶盖、带溢流渠的重力顶盖。 （11）≥5英寸LED触摸显示屏，操作方便简单。 （12）存储模式：程序可存储至少20组常用参数，方便快速调取使用。 （13）仪器具有电磁锁功能。 （14）具有间歇、正转及反转模式，均可在控制面板上直接操作。 （15）仪器配件均可进行高温高压灭菌或者防重金属污染。 （16）电机功率≤1500W。 |
|  |  | 2、配置要求： 刀式研磨仪主机1台。 5L研磨容器（含转刀支撑）5个。 1L研磨容器及适配器1套。 二叶不锈钢转刀1个。 四叶不锈钢转刀、刀座不锈钢制，5个。 四叶不锈钢转刀、刀座不锈钢制、整体镀钛，2个。 四叶不锈钢锯齿转刀、刀座不锈钢制，2个。 5L标准顶盖5个。 重力顶盖、不带溢流渠，2个。 |
|  |  | 3、售后要求 （1）供应商需到采购人提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为至少2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。 （2）免费提供2名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。 （3）仪器故障响应时间不超过1个工作日，专职技术服务人员2个工作日内到场维修。 （4）零配件应保证 10 年以上的供应期。 （5）质保至少2年。 |
| 5 | 二氧化硫测定仪 | 1、技术要求 （1）可同时完成自动加酸、加热、蒸馏回流、冷却、氮吹控制、磁力搅拌、接收工作。 （2）操作方式：液晶触摸屏操作，单通达独立控制，具备一键启动功能。 （3）加热单元：≥6通道单路独立控制，PID功率控制0-500w可调。 （4）加热方式：采用远红外陶瓷加热装置。 （5）连接外置大功率冷水机制冷，控温范围-20℃~35℃.制冷冷却效果好，可连续实验。 （6）自动清洗蒸馏管路功能。 （7）▲氮吹控制;每个单元采用独立的转子流量计控制氮气流速，流速控制范围在200~2000ml/min;超压可自动泄压。 （8）接收瓶每个通道都内置磁力搅拌器，搅拌速度可单组单调，可无级调速。 （9）主机配备至少6路蝴蝶夹装置，样品接收完成后，无需转移可直接滴定。 （10）主机配套接收管路试管口放置装置，实验结束后，试管口可直接插入放置，方便快捷整洁。 （11）★按照国家标准要求，使用1000ml圆底烧瓶作为加热容器，不接受其他非国家标准要求的异型加热容器。 （12）时间控制;单通道0-600min可设定。 （13）内置四通路全自动加酸功能，手动加酸和自动加酸可选，方便快捷。 （14）仪器加酸管是特氟龙材质，耐酸腐，加酸总误差在2%以内。 （15）每次加酸后自动排空，管路无需额外清洗，操作轻松方便。 （16）除测定食品二氧化硫指标中的方法一、方法二外，可升级配置满足食品二氧化硫指标中的方法三以及食品中乙醇、甲醇、丙酸钙、丙酸钠、N-亚硝胺类等多种指标的测定。 |
|  |  | 2、配置要求： 主机 1 台 。 全自动加酸系统1 套。 1000ml两口烧瓶12 个 。 250ml锥形瓶12个。 标准冷凝瓶6 个。 四氟阀芯滴液漏斗6 个。 减压阀转换接头1个。 磁力搅拌转子12个。 冷水机1 台。 其他备品备件及说明书1套。 |
|  |  | 3、售后要求 （1）供应商需到采购人提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为至少2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。 （2）免费提供至少2名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。 （3）仪器故障响应时间不超过1个工作日，专职技术服务人员 2 个工作日内到场维修。 （4）零配件应保证 10 年以上的供应期。 （5）质保期至少1年。 |
| 6 | 高通量全自动平行浓缩仪 | 1、技术要求 （1）工作环境温度: 10 - 40 °C；湿度: 20-80%；电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz。 （2）利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩。 （3）▲批量处理能力：≥80位20ml样品同时进行浓缩，也可以兼容各类试管类型。 （4）浓缩管体积：10ml~80ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架。 （5）浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥160mm。 （6）下降高度提醒功能，具备直观的下降高度提醒功能。 （7）电子气流控制：仪器使用电气比例调节阀对氮吹流量进行自动控制，仪器软件可设置目标自动调节氮吹针气流大小，设置范围：0.0 – 3.0L/min，精确到0.1L/min。 （8）★模块化氮吹针设计：可安装≥8组氮吹针通道，每组氮气通道仪可单独控制，每个通道的气流由比例调节阀进行自动分配，气流大小不受开启通道数的影响。并且可安装不同间距氮吹针适配不同样品体积。 （9）氮吹针可在无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构，氮吹针安装时可自动对准实现快装。 （10）状态观察：运行时无需暂停或停止，打开正面观察窗即可观察仪器内部运行状态。 （11）水浴槽集成高低液位传感器和自动给排水功能，具备加水和排水的管路接口，可在控制面板上一键自动进进行加水和排水操作，通过传感器自动判断加水和排水终点。 （12）可视性：三面环绕玻璃观察设计，正面、左右侧面均可观察样品浓缩状态,每个面可观察面积≥300平方厘米。 （13）低遮挡样品架：样品架长边正面结构的遮挡≤15%，短边左右侧面结构的遮挡≤50%。 （14）浓缩腔体自动密封：开始浓缩后氮吹模块自动下降密封水浴模组；浓缩结束后，氮吹模块自动垂直上升与水浴模组自动分离。 （15）浓缩过程可实时显示和调节氮吹针的当前高度，可通过实体按键精确控制氮吹针移动，精确到0.1mm。 （16）具有单独的氮吹至近干模块，可外置独立的手持气路用于手动对样品进行近干的操作。 （17）具有水位超限报警，压力超限报警等功能。 （18）控制面板嵌于主机正前方。 （19）水浴采用双层玻璃设计。 （20）具备感应防夹手功能。 （21）主机具备红外定容通讯用type-c接口，支持升级到最大48位60mL自动光学定容功能。 （22）具备整体密封和自动排风管道功能。 （23）可提供所投型号样机试用。 （24）仪器可以放通阀橱使用。 |
|  |  | 2、配置要求： 全自动平行浓缩仪主机1台。 三面观察水浴双层加热模组1套。 6位氮吹模组8套。 48位20ml试管架1套 。 20ml试管100个/包1包。 48位50ml试管架1套。 60ml试管100个/包1包。 10位氮吹模组8套。 80位20ml试管架1套。 控制软件1套。 氮吹针堵头（100个/包）1包。 50ml玻璃试管（带定容刻度1ml，0.5ml尾管） 48根。 气管（6米） 1根。 气管快接头 1套。 加水及排水管 1套。 说明书 1本。 外接排气管1根。 |
|  |  | 3、售后要求 （1）保证产品为全新原厂设备；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期至少一年；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。 （2）技术服务：提供专业的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后24小时内响应，48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。 |
| 7 | 氨基酸前处理系统 | 1、技术要求 （1）★原理符合国家标准GB 5009.124-2016《食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定》中关于氨基酸样品前处理的规定。 （2）三通阀切换先集中抽真空后，再通入氮气，保持样品水解全过程都在氮气中进行。 （3）▲温度控制精度：±0.1℃； 同时处理样品数量为不少于20个。 （4）真空浓缩在50摄氏度下，1ml水样浓缩时间小于30分钟。 （5）设有吸附肼，腐蚀性气体不会腐蚀真空泵系统。 （6）采用触摸屏的人机对话，水解温度可以10℃-150℃可控。 （7）★浓缩温度 10℃-90℃可控。 （8）浓缩时真空度可以达到≤-0.1MPa。 （9）★水解时间和浓缩时间可以任意设置。 |
|  |  | 2、配置要求： 氨基酸前处理系统主机1台。 真空泵1台。 专用水解管40个。 专用吸附管2个。 |
|  |  | 3、售后要求 （1）供应商需到采购人提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收为至少2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。 （2）免费提供至少2名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。 （3）仪器故障响应时间不超过1个工作日，专职技术服务人员 2 个工作日内到场维修。 （4）至少2年免费保修，终身维修。 |
| 8 | 智能分液仪 | 1、技术要求 （1）功能要求及基本要求 功能要求：自动化试剂分配，可用于多种试剂不同体积的分配，提高前处理实验中大剂量高通量的试剂分配效率。 设备具备注射泵系统搭配三通阀，通过八通阀切换溶剂，通过三维机械臂及Z轴取样针在样品盘移取样品和分液。 ▲可兼容储备瓶规格：15mL、50mL离心管，其他管型可定制。 ★外置有机试剂：旋转8通阀进行切换，从外置溶剂瓶直接吸取溶剂。（采用移动机械臂吸取溶剂的方式不视为有效溶剂通道） 单步动作分液体积：10μL-25000μL。 取样终端材质可更换：不锈钢针，Peek针，穿刺针。 独立清洗槽位≥4个，具有样品针溢流清洗功能。（提供主机上可安装4个独立清洗槽位的图片证明） 清洗槽具备吹干功能，能在完成清洗后吹干取样针表面。 旋转三通切换阀：≥3个。（提供主机上可安装3个三通旋转切换阀的图片证明） ★半导体制冷控温位数：≥40个。 可视性：仪器具备四面密封，关门后，正面侧面三面全透明，方便观察运行情况和维护。 整机避光：具备遮光面板，内置状态灯光指示系统。 （2）控制模块 图形化操作软件，操作简易，支持方法设置导向功能。 报警功能：软件与灯光指示双重报警。 软件可支持Windows 7/8/10及以上系统，支持笔记本电脑、台式电脑、平板电脑。 （3）数据安全模块 报告导出功能：数据可导出留存，方法具备追溯性。 日志查询功能：配制过程实时记录，配制过程具备追溯性。 分液过程实时监控功能：分液步骤实时显示，消耗体积实时显示，具备明确的原始记录。 |
|  |  | 2、配置要求： 主机(包括XYZ三轴控制系统、注射泵控制系统及3组旋转三通阀、旋转8通阀溶剂选择系统、四位清洗系统、溢流清洗系统、控制软件 ) 1台。 半导体控温模块1套。 双Z轴不锈钢穿刺针模块 1套。 50mL样品架4个。 15ml样品架4个 。 注射泵模组1套。 |
|  |  | 3、售后要求 （1）质保及备件供应：保证产品为全新原厂设备；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期至少一年；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。 （2）技术服务：提供专业的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后24小时内响应，48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。 |
| 9 | 微球形成仪 | 1、技术要求 （1）电源要求：220v，50Hz,3A。 （2）不锈钢保温样品容器，内置滤网，方便产品取出。 （3）高精度注射泵： 注射器为石英玻璃材质，活塞为四氟铁氟龙，耐磨、耐腐蚀。 注射器可更换500uL\1mL\2.5mL\5mL不同规格。 注射泵带有切换阀，可实现连续不间断工作，无需人工灌装液体。 注射泵压力高。 （4）10通道旋转切换阀： 阀芯为四氟材料。 阀端口切换速度小于30S。 阀端口密封性好，耐压≥80psi。 阀芯无内死体积，便于清洗。 （5）配置32工位及以上，用户可自行设定屏蔽不需要的工位。 （6）滴液速度和液滴体积可自由调节： 液滴最小≤2uL，最大≥200uL， 满足不同产品体积要求。 液滴抖动幅度和时间可自由调节，可满足不同黏度、体积的产品。 （7）所有与产品接触的材料均使用低吸附材料，满足GLP要求。 （8）支持顺序过程监测、互锁切换保护等功能。 （9）配制≥7寸高清电容触摸屏，操作方便。 |
|  |  | 2、配置要求： 台式主机1套。 安装附件包1 套。 纸质说明书。 仪器状态显示牌。 日常操作规程牌。 |
| 10 | 活细胞动态观察仪 | 1、技术要求 （1）无需额外配置独立电脑，主机与镜体分体式设计，镜体放于培养箱内，主机放于培养箱外，通过有线连接，数据线做扁线处理，镜体做完全密封处理。 （2）▲镜体内部标配温度探头实时监控培养容器底部温度，且镜体在箱体里基本不散热。 （3）镜体参数独立设置，支持自动/手动对焦，聚焦步进粗、中、细3档可调。 （4）独立镜体实验日历图库，方便查看实结果及实验历史，存储空间可存储超过100万张实验图片。 （5）支持标准培养皿，6-384多孔细胞培养板及各类型培养瓶如T25、T35、T75的观察。 （6）★主机支持同时控制最多6个独立镜体通道，支持后期追加镜体，加配荧光镜体。 （7）配有红绿蓝三色荧光中其中任意一种，可适合各种荧光实验，同时也可拍明场实验。 （8）支持眀场成像和荧光通道成像独立焦距。 （9）数据保存主机内，无需上传云端。 （10）主机操作界面是全触屏，也可连接鼠标。 （11）成像主机尺寸：≤140x90x112mm/控制主机：≤350x290x105mm。 （12）≥5MP CMOS相机。 （13）成像分辨率≥2592x1944。 （14）★间隔时间拍照，汇合率预警，划痕分析，生长曲线分析，自动生成连续播放视频，可录制单通道视频。 （15）主机：触屏分辨率≥1080p 触屏HD；网卡：≥1000M LAN；其他配置不低于：CPU:i7-10500；内存≥16G,数据存储≥256G+1T（数据硬盘可以选配2T，4T，5T）。 （16）主机具有防意外关机设计，通电后可自动开机继续未完成实验。 |
|  |  | 2、配置要求： 配套主机1个。 MINI FL单色荧光镜体1个。 电源1个。 说明书 1套。 |
|  |  | 3、售后要求 （1）厂家工程师上门安装培训。 （2）主机质保至少1年。 |
| 11 | 动物熏烟造模系统 | 1、技术要求 （1）集成化染毒控制柜，集成熏烟控制、熏烟监测、废气处理功能。 （2）全自动多功能香烟烟雾发生器，多参数控制，可建立标准重复的吸烟模式，具有烟雾量调节功能。自动熏染，无需人值守。 （3）触摸屏控制，实时显示染毒舱内的各项环境指标。 （4）数据可保存至U盘，方便电脑读取分析。 （5）气源：维持系统运行的气泵和真空泵。 （6）多级废气处理系统，避免实验室环境受污染。 （7）铝合金框架，透明PMMA材质，方便观察。 （8）动物熏烟舱：≥450L，容纳≥4个大鼠笼。 （9）烟雾混匀功能。 （10）内置传感器模块，监测温度、湿度、氧气、二氧化碳、一氧化碳。 （11）具有采样口，用于采集舱体内的烟气，然后做后期分析检(如尼古丁检测）。 （12）可连接外置气源用于稀释烟气，也可连接氧气或SO2。 （13）电化学氧气浓度检测器，测量范围：0.1%—25.0%，测量分辨率：±0.01%，线性度好，检测准确，具有温度补偿机制。 （14）非色散红外（NDIR）二氧化碳传感器，测量范围：0～5%，测量精度：±30ppm。 （15）温度检测：高精度数字铂电阻温度传感器。 （16）具有完善的安全报警功能，确保染毒过程动物安全。 （17）具有静音废气处理系统，噪音＜50dB，避免实验室环境受污染。 （18）实验数据可保存至电脑，可回放。 （19）移动静音脚轮，方便移动。 （20）内置给药器：内管材质:硼硅玻璃注射器，外管外径≥11mm，最大剂量≥250μL。 |
| 12 | 多样品均质系统 | 1、技术要求 （1）▲通道数：≥6通道，可同时快速均质不少于6个样品。 （2）★配备316不锈钢均质刀头，主机系统自动啮合/卸下刀头，全自动完成上刀和下刀操作，无需任何工具辅助刀头更换操作。 （3）样品管架：拆装无需工作，简易拆装，可以容纳5mL ~ 180mL标准试管或离心管。 （4）具备透明消音罩。 （5）均质过程中，试管架可以自动上下振荡，每分钟可完成至少60次样品管上下振荡混匀，提高均质效果。 （6）转速：1800 - 25,000rpm。 （7）刀头：8mm、10mm和18mm等不同规格316不锈钢刀头可选。 （8）★控制终端：采用不小于5寸触摸控制彩屏，具备手动和程序双模式控制系统，程序模式可以储存不少于12个完整的均质程序（包括转速、时间、振荡开关等信息），均质方法随时储存和调用。 （9）中英文界面自由切换，可实时显示均质转速、均质时间等。 |
|  |  | 2、配置要求： 多位全自动均质提取系统主机 1套。 ≥5寸触摸控制彩屏及控制软件1套。 8mm不锈钢锯齿均质头12支。 15ml均质管支架 1套。 刀头清洗装置1套。 |
|  |  | 3、售后要求 （1）由生产厂家为采购人提供现场至少2人至少2个工作日的技术培训。 （2）产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。 （3）供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在4小时内响应，48小时内到现场履行维修服务义务。 （4）保修期：质保期为自双方签字确定之日起至少一年内。 |
| 13 | 超声仪 | 1、技术要求 （1）仪器外型尺寸：≧320*260*340(mm)。 （2）内槽尺寸:≧300*3240*150(mm)。 （3）超声清洗功率: ≥250 W。 （4）超声频率: ≥40 KHz。 （5）单槽容量: ≥10 升。 （6）时间可调：1-30（min），也可长时间工作。 （7）加热功率：≥600 W。 （8）温控范围：常温-80℃。 （9）清洗器的内外壳体采用不锈钢。 |
|  |  | 2、配置要求： 主机1台。 不锈钢网架1个。 不锈钢降音盖1个。 30mL排水软管1根。 |
| 14 | 电热板 | 1、技术要求 （1）最大处理量: ≥ 15 L。 （2）搅拌转速范围: 100 - 1500 rpm。 （3）热输出功率≥1500 W。 （4）控温范围 (盘面）：50 - 500℃。 （5）配置外置温度计控温精度：±0.5℃。 （6）加热盘材质: 一体成形的玻璃陶瓷。 （7）盘面尺寸:≥250×250mm。 （8）IP保护等级：至少21。 （9）配备玻璃陶瓷盘面具有耐化学腐蚀性能。 （10）马达搅拌量≥15升。 （11）固定安全温度≥550℃。 （12）支持热警提示。 （13）具备控制面板抬高功能。 |
| 15 | 溶出取样收集系统 | 1、技术要求 （1）★配件规格符合2020版《中国药典》相关要求，可进行2020版《中国药典》四部通则0931溶出度与释放度测定法第一法、第二法、第三法实验。 （2）8路杯内温度监测。 （3）取样针自动升降、自动定位取样高度。 （4）可连接自动取样器，遥控操作，一个屏幕完成所有操作。 （5）机头配整体密封杯盖。 （6）机头电动升降（8只桨／篮同步升降），每只桨／篮杆可单独手动拆装。桨、篮杆自动定高。 （7）采用大液晶触摸屏，操作简便易懂。 （8）搅拌桨摆动幅度：≤0.5mm；转篮摆动幅度：≤1.0mm；转杆与溶出杯轴偏差：≤1.0mm。 （9）调速范围：(5-250) rpm ；转速分辨率：1 rpm；稳速误差：≤±1%。 （10）调温范围：5.0（室温）-45.0℃；温度分辨率：0.1℃；控温误差：≤±0.2℃；具有自检和自动保护功能。 （11）取样次数：不限（每批16次）；样品架：8X16孔位；取样量：0.1-10mL;20mL（双排）30mL（三排）；取样间隔：≥2min；取样一致性：通道间 RSD ≤1%；取样重复性：RSD ≤1%。 （12）支持通过网络与服务器连接，连接liMS系统，可选择脱机和网络两种应用方式登录系统。 （13）系统设有访问控制权限管理功能、审计追踪、锁定屏幕、数据备份等符合2020版《中华人民共和国药典》和国家行业标准的规定及有关数据完整性的要求。 （14）设有三层用户等级管理权限，具有审计追踪功能。 （15）具有低温报警（<3℃)、高温报警（>47℃）及缺水保护功能。 （16）自动投药装置，实现桨法实验时的同步投药。 （17）液体流速：可编程，≤25mL/min。 （18）方法存储：灵活编程，适应各种情况，至少20倍之内稀释。 |
|  |  | 2、配置要求： 溶出试验仪主机1套。 自动取样器主机1套。 桨杆8支。 篮杆8支。 大溶出杯8个。 小杯小浆专用配件一套（8个）。 进/出水管1套。 |

（三）采购包3：南京市食品药品监督检验院紫外检测器等检测设备一批

| 序号 | 采购产品名称 | 技术指标等要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超临界流体色谱仪 | 1、技术要求 （1）操作环境 工作压力：100~240VAC，600VA，50/60Hz。 工作温度：15~28℃；相对湿度：40~70 %rh。 （2）CO2 输送单元 送液模式：恒流送液。 流量范围：0～5 mL/min，步进0.0001 mL/min。 最大压力：>65MPa。 流量准确度：≤±1%。 流量精密度：<0.062%。 泵头制冷方式：帕尔贴+制冷剂循环系统。 泵头控温精度：≤2.2℃。 （3）改性剂输送泵 泵类型：并联双柱塞(冲程体积10μL)。 物理双泵头：减低故障率，便于维护。 流速范围：0.0001-10.0000mL/min。 ★耐压：不低于68MPa。 流速精确度：≤0.062％RSD。 ▲自我诊断/自我恢复：自动检测到批处理分析过程中意外混入的气泡，自动执行 Purge，快速恢复至正常分析状态。 （4）LC系统用分析泵 泵类型：并联双柱塞(冲程体积10μL)。 物理双泵头：减低故障率，便于维护。 流速范围：0.0001-10.0000mL/min。 耐压：不低于42Mpa。 流速精确度：≤0.062％RSD。 智能流量控制功能：防止瞬间高压损害色谱柱，延长色谱柱使用寿命。 （5）超临界流体背压调节单元 最大压力：>35MPa。 压力控制准确度：≤0.10 MPa (100% CO2)。 控温范围：40℃～70℃(1 ℃ 步进)。 安全性能：具有高温、漏液、前盖板开启检测等安全保障功能。 （6）自动进样器 进样周期：≦6.7秒。 进样速度：4秒。 ★样品数量：不少于160位(1.5mL/2mL样品瓶)。 交叉污染：<0.0005%。 智能化样品冷却机制，智能控制样品仓内气流走向，充分保持其内部温度，防止样品仓门打开时外部热空气侵入影响样品仓内温度，并放置冷凝的发生。 ▲样品控温设定范围：4~45℃。 （7）柱温箱 温度控制范围：室温-10℃~95℃。 双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器 ▲色谱柱容量：单个柱温箱内可放置300mm×6根。 ★含六柱切换阀及其配套驱动，实现SFC六柱切换功能。 （8）二极管阵列检测器 光源：氘灯和钨灯。 二极管数量：1024。 波长范围：190~750 nm。 漂移：＜0.4×10-3AU/h。 噪音：＜4.5×10-6AU。 控温单元：光源，光路系统，流通池 ，提供光路图证明资料。 质谱系统扩展性：配置质谱接口，后续可以接入质谱检测系统。 （9）色谱工作站 可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中。制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能。另外具有自动峰识别功能、智能峰解卷积功能、动态范围扩展功能。 一套软件可控制SFC系统，以及后续扩展的液质联用仪系统。 |
|  |  | 2、配置要求 CO2泵1套。 改性剂泵1套。 自动进样器1套。 柱温箱1套。 六柱切换阀1套。 二极管阵列检测器1套。 背压调节器1套。 二维液相泵1套。 二维液相切换阀1套。 液质联用仪专用接口1套。 氮气发生器1台。 软件1套。 电脑1套：配置不低于i5 16400处理器，≥1TB固态硬盘，≥16G内存，≥22寸液晶显示器，正版windows操作系统。 |
|  |  | 3、售后要求 （1）供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，采购人有权要求退货并要求赔偿损失。 （2）供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。 （3）供应商提供免费专业培训名额至少2名，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并提供上机培训。 （4）提供终身的技术支持。有专门的应用工程师对采购人提供专业的应用技术支持。在采购人遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。 （5）整机保修至少一年。 |
| 2 | 紫外检测器 | 1、技术要求 （1）配合现有凝胶渗透色谱仪（LCTech FREESTYLE GPC-EVA）使用，针对对紫外有响应的样品检测、方法研发时的辅助设备。 （2）★紫外检测器波长：254nm固定波长。 （3）★必须能与采购方现有的凝胶渗透色谱仪（LC Tech FREESTYLE GPC-EVA）匹配使用，兼容现有系统硬件和软件系统。 |
|  |  | 2、配置要求 紫外检测器1台。 |
|  |  | 3、售后要求 （1）提供终身的技术支持。有专门的应用工程师对采购人提供专业的应用技术支持。在采购人遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。 （2）整机保修至少一年。 |
| 3 | 旋转充电支架 | 1、技术要求 （1）★可以容纳至少6个采购人现有的Eppendorf Xplorer® 或Xplorer plus型号设备。一次可为至少四台仪器充电。 （2）与选配的移液器支架搭配使用，还可放置手动Eppendorf移液器。 （3）移液器支架和充电触点可互换，无需任何额外工具。 （4）磁性电源接头，可以快速且简便地连接。 （5）配备小型电源适配器的智能充电器。 （6）大型橡胶支脚，可以防止液体从旋转式移液器支架溅到实验台上。 （7）可供无用电源线缠绕放置。 |
|  |  | 2、配置要求 旋转充电支架1台 |
| 4 | 电子移液控制器 | 1、技术要求 （1）★适用于0.1-100 毫升的玻璃或塑料血清移液器。 （2）气体活塞移液方式。 （3）有速度调节功能。 （4）具有LED显示屏，可现实电池剩余电量。 |
|  |  | 2、配置要求 0.1-100mL电子移液控制器1台，含充电器等配件。 |
| 5 | 厌氧培养箱 | 1、技术要求 （1）培养箱使用温控范围：室温+3~60℃。 （2）培养箱温度均匀度 ：≤±3℃。 （3）培养箱温度波动度：≤±0.3℃。 （4）★厌氧等级：操作室含氧量≤5ppm。 （5）取样室形成厌氧状态时间：≤10分钟；操作室形成厌氧状态时间：≤70分钟。 （6）厌氧形成方式：取样室：真空+气体置换； 操作室：真空+气体置换+微流量混合气补充、控制。 （7）操作室厌氧环境维持时间：操作室在停止补充微量混合气体的情况下，≥13小时。 （8）厌氧形成控制方式：一键自动气体置换。 （9）采用触摸屏微电脑控制型，能准确直观地控制培养箱温度、操作室氧气含量等参数。 （10）操作室前透视窗采用厚透明耐冲击特种玻璃板制作，能清晰直接观察室内操作情况。 （11）★透视窗前盖可以整体取下，便于放置较大仪器或进行彻底清洁。 （12）操作室内装有紫外线杀菌灯，可有效地避免细菌污染。 （13）★操作室内装有除氧催化装置，采用高效钯催化剂，无需频繁活化。 （14）操作室气体置换采用全自动控制技术，有正压和负压的保护。 （15）取样（过道）室有自动抽真空、自动保压功能。 （16）样品转移：舷舱式操作，进出时先进行气体交换，再进入培养箱，可一次转移40个90mm平皿，既是操作的出入通道，也可用于转移平皿。 （17）油瓶式泄压闸设计，保护内部正压，防止漏气，防止正压过大撑破手套。 （18）采用无油真空泵。 |
|  |  | - 配置要求 厌氧工作站主机1台。 无油真空泵1台。 混合气体1瓶。 |
|  |  | - 售后要求： （1）供应商需到采购人提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为至少2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。 （2）仪器故障响应时间不超过1个工作日，专职技术服务人员2个工作日内到场维修。 （3）零配件应保证 10 年以上的供应期。 （4）质保期：提供原厂质保期至少1年。 |
| 6 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 1、仪器技术要求： （1）★具备自动加样，恒温孵育，不间断检测，实时监测细菌生长，及时报告结果等功能。 （2）▲自动加样装置：具有全自动加样一体化装置，无需外用独立的加样仪，通过自动化加样模块，把样品自动加入到菌种药敏/鉴定试剂中，无需手工操作。 （3）加样装置采用一次性枪头自动加样，避免交叉污染；样本自动吸打混匀，无需人工震荡；加样装置与孵育判读模块为全自动一体机，方便操作。 （4）仪器具有开机自检功能和一键启动功能，最大程度减少人为操作步骤，更加方便快捷。 （5）支持全自动模式和半自动模式操作，实验室无样本条码时支持手工录入或人工加样后由仪器完成孵育、检测并出具实验报告。 （6）★仪器容量：样本放置区最大可同时容纳至少60个以上测试板卡。 （7）比浊法和比色法相结合的连续监测判读的动态分析方法分析进行鉴定分析。 （8）标本和板卡独立条码识别系统，可实现标本和板卡的双向智能识别匹配。 （9）仪器带紫外消毒功能，支持自定义时间和预约功能，最大程度减少生物危害。 （10）全中文操作界面，主机和计算机控制分析系统单独配备；具备专家库自定义功能，满足实验室精准化、个性化的专家系统建设需求。 （11）免费软件升级：软件版本不定期免费升级，增加鉴定项目，扩充微生物数据库。 2、试剂技术要求 （1）★检测方法：100以上孔微孔板，采用比色/比浊法。 （2）能够鉴定菌株种类数目＞500种细菌，整体鉴定准确率＞90%，涵盖革兰阴性菌、革兰阳性球菌和革兰阳性杆菌、各种链球菌、酵母菌、隐球菌、曲霉菌、芽孢杆菌、棒状杆菌等菌株种类的鉴定，且鉴定结果能够显示其鉴定质量评价。 （3）具备快速菌种鉴定和自动鉴定双功能，三种菌种鉴定/药敏复合板卡，能够实现对于＞95%常见细菌在≤12小时内报告菌种鉴定结果；其中革兰阴性菌鉴定时间小于等于12小时，革兰阳性菌鉴定时间≤6小时，酵母菌鉴定时间≤18小时。 （4）鉴定/药敏复合板卡和药敏板卡采用板盖和板底设计，避免污染。 （5）支持药敏试剂定制，实验室可根据实际使用需求，定制药敏试剂。 （6）真菌板卡可检测假丝酵母属、隐球菌属和曲霉菌属，且包含10个以上浓度梯度，定量检测。 |
|  |  | 3、配置要求： 设备主机1台。 比浊仪1台。 配套数据处理软件1套。 电脑1台：配置不低于i5 14600处理器，≥1TB固态硬盘，≥16G内存，≥22寸液晶显示器，正版windows操作系统。 |
|  |  | - 售后要求 （1）供应商需到采购人提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为至少2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。 （2）仪器故障响应时间不超过1个工作日，专职技术服务人员2个工作日内到场维修。 （3）零配件应保证10年以上的供应期。 （4）质保期：提供原厂质保期至少1年。 |
| 7 | 实时荧光定量PCR系统 | 1、技术要求 （1）工作环境： 工作温度5-31℃；工作湿度相对湿度≤80%；工作电源100-240 VAC, 50–60HZ。 （2）≥六个检测通道，可实现≥5重PCR，可同时检测≥5个靶基因，具有FRET检测通道。 （3）完全试剂开放，各种科研和临床试剂适用。 （4）适用于多种荧光方法，如Taqman，Molecular Beacon，FRET，SYBR Green I等。 （5）耗材开放，可使用0.2mL单管、八联管、96孔板等。 （6）可独立运行，真正离线操作，无需连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线 （7）通过云平台无需将电脑与仪器进行连接即可提供远程设置、仪器运行监视和数据管理功能。 （8）支持无线（WiFi）连接。 （9）★样品容量：≥96x0.2mL，反应体系：1-50µL；可选384高通量模块，反应体系：1-30ul。 （10）耗材类型：可使用0.2mL单管、八联管、96孔板等。 （11）光源：LED。 （12）检测器：光敏二极管或CCD。 （13）升降温速度：≥5℃/秒。 （14）温控范围：0 -100℃。 （15）温度准确性：≤±0.2℃（90˚C时）。 （16）温度均一性：≤±0.3℃（10秒内达到90˚C）。 （17）▲动态温度梯度功能：同时运行≥8个不同的温度；梯度温控范围：30-100℃；梯度温差范围：1-24℃；梯度温度孵育时间：相同。 （18）激发/发射波长范围：450-730nm。 （19）灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因。 （20）动态范围：≥10个数量级。 （21）显示彩色触摸屏控制。 （22）★数据分析模式：标准曲线定量、熔解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、t检验及方差分析功能、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能。 （23）数据导出：Excel, Word, 或 PowerPoint。用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF。 |
|  |  | 2、配置要求： 设备主机1台。 配套数据处理软件1套。 数据处理工作站1套：配置不低于I5 14600处理器，≥16GB内存，≥1TB固态硬盘，≥21.5英寸显示。 |
|  |  | 3、售后要求： （1）供应商需到采购人提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为至少2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。 （2）仪器故障响应时间不超过1个工作日，专职技术服务人员2个工作日内到场维修。 （3）零配件应保证10年以上的供应期。 （4）质保期：提供原厂质保期至少1年。 |
| 8 | 全自动凝血分析仪 | 1、技术要求 （1）★检测原理：具备凝固法、发色底物法，免疫比浊法检测。其中凝固法需要用摆动磁珠法，能完全去除溶血、脂血、黄疸干扰，可以做动物血及其他人工血。 （2）检测速度：单测试PT/每小时≥180/tests 。 （3）★检测项目：可以开展原厂原装配套试剂的II V VII VIII IX X XI XII等因子项目。 （4）★样品位：样本位>80，试剂位≥45，样品离心后可以直接原管插入。 （5）样品条形码：样品条形码配有全自动进样系统，条行码自动识别功能。 （6）▲探针防撞和防震功能：具有探针保护功能及防堵塞功能。 （7）自动化程度：加样、预稀释、加试剂、洗涤、检测、结果报告一体化完成。 （8）试剂系统：试剂信息自动扫描、报警、容量提示功能。 （9）试剂识别：有条形码阅读或人工设置。 （10）重检功能：具有自动稀释重检功能。 （11）急诊位：有急诊位，可以不停机插入急诊标本。 （12）标准曲线校准：仪器具有自动定标功能，可以同时存储多条定标曲线。 （13）操作、控制系统和中文报告系统：可提供中文操作系统，可以连接打印机，并连接LIS系统。控制系统较件：预编程序、保存、调用方便快捷。 （14）主机屏幕：液晶屏。 |
|  |  | 2、配置要求： 主机1台、显示器，键盘，配件箱等。 |
|  |  | 3、售后要求： 仪器保修至少一年，质保期满后人工全免，仅收取配件费用（如需更换配件）。 |
| 9 | 全柱成像毛细管等电聚焦电泳仪 | 1、技术要求 （1）具有iCIEF和CE-SDS两种检测模式，配备紫外和荧光两种检测器，其中紫外检测范围包括220nm、280nm。满足单抗电荷变异体和分子大小变异体的检测要求。 （2）iCIEF模式的进样方式：压力进样。 （3）iCIEF模式全柱实时成像检测系统：线性CCD相机。 （4）★iCIEF模式毛细管检测：280nm紫外吸光度，荧光：激发280nm，发射320-450nm。 （5）iCIEF模式聚焦电压：默认3000V最高不超过5000V，电压连续可调，可多段连续(以1V步进)。 （6）iCIEF模式 检测范围：2.85-10.45PI。 （7）iCIEF模式 PI（等电点）/分子量偏离范围：≤1%。 （8）▲iCIEF模式 等电聚焦成像检测：采用iCIEF全柱成像毛细管等电聚焦电泳的蛋白质分离方式，全程监测记录等电聚焦过程，并保存于实验数据文件中，可回看等电聚焦过程，聚焦完成后对整个毛细管进行全景式数据采集。 （9）iCIEF模式 CIEF分离检测时间：每个样品的分离和检测的总时间可在15min内完成。 （10）▲iCIEF模式 灵敏度：≤0.7ug/mL（自发荧光模式），≤3.0ug/mL（吸收值），数据基于单抗样品。 （11）CE-SDS模式 进样方式：电动推力。 （12）CE-SDS模式 毛细管检测：220nm紫外吸光度。 （13）CE-SDS模式 标准分离电压：最高6000V，默认5750V，以1伏步进。 （14）CE-SDS模式 检测范围：10-240kD。 （15）CE-SDS模式 PI/分子量偏离范围：≤2%。 （16）CE-SDS模式 单批连续自动进样检测的最大样品数据：≥48个。 （17）★设备CIEF和CE-SDS两个功能切换时，无需人工拆卸更换检测器，只需软件一键切换，更换不同的一体化毛细管卡盒即可。 （18）样品盘：48样品管或 96孔板。 （19）E-SDS模式 进样方式：电动推力。 （20）CE-SDS模式 毛细管检测：220nm紫外吸光度。 （21）CE-SDS模式 标准分离电压：最高6000V，默认5750V，以1伏步进。 （22）CE-SDS模式 检测范围：10-240kD。 （23）CE-SDS模式 PI/分子量偏离范围：≤2%。 （24）CE-SDS模式 单批连续自动进样检测的最大样品数据：≥48个。 （25）★CE-SDS模式 高通量：每个卡盒可实现2400针进样。 （26）设备CIEF和CE-SDS两个功能切换时，无需人工拆卸更换检测器，只需软件一键切换，更换不同的一体化毛细管卡盒即可。 （27）样品盘选择48样品管或 96孔板。 （28）▲毛细管：即插即用设计，无需单独装配毛细管。 （29）毛细管卡盒使用记录：每个毛细管卡盒均有内置芯片，可记录累计检测的针数，并在达到设定的针数时反馈系统，提示更换。 （30）电压：100 VAC -240 VAC ，50Hz/60Hz。 （31）功率：483W。 （32）软件符合FDA 21 CFR PART11要求，具有审计追踪功能，保持数据完整性。（33）提供设备符合21CFR Part11证书。 （34）由供应商有资质人员对设备进行安装。首次验证，由供应商有资质人员执行IQ、OQ验证，并提供验证书面文件。 |
|  |  | 2、配置要求： 毛细管电泳主机。 CIEF和CE-SDS检测双模式。 CIEF 和CE-SDS检测毛细管套装。 安装启动试剂盒。 符合法规21CFR part 11控制及分析软件。 IQ、OQ验证服务。 电脑1台：配置不低于i5处理器，≥1TB固态硬盘，≥8G内存，≥22寸液晶显示器，正版windows操作系统。 |
|  |  | 3、售后要求 质保至少一年。 |
| 10 | 环境测试箱 | 1、技术要求 （1）采用触摸屏控制面板，所有参数均可轻松设置。 （2）内外304不锈钢。 （3）内腔体积：≥108L，内部尺寸≥560×480×400mm（W×H×D），外部尺寸≤745×867×674mm（W×H×D），标配搁板数：≥2块。 （4）★加热制冷：采用半导体加热制冷技术，制冷时无需制冷剂，对环境无污染 （5）工作温度范围：0～70℃。 （6）配置有≥两个Class A级 四线制 PT100 温度传感器。 （7）★温度波动度≤±0.3℃，温度均匀度≤±0.4℃。 （8）加湿方式：水源为蒸馏水，通过高温加热后形成水汽进入箱体，确保卫生无污染。 （9）湿度范围：10～90%RH控制，湿度波动度：≤±1.5%RH。 （10）≥2.5L水箱供水，一桶水可用最多1个月。 （11）具有设置点等待功能，可以灵活计时时间。 （12）设置1分钟到99天的倒计时功能。 （13）控制面板内置≥4GB SD存储系统，可存储至少18年的数据，数据可通过软件导出，控制面板可回看一周数据曲线。 （14）以太网接口，可实现数据的在线监控。 （15）USB接口，可通过标配U盘上传程序，下载存储数据。 （16）设备可设置温湿度的高低温上下限，超过限定值声光报警。自动安全功能以及温度限制器等多重过温保护。 （17）▲三点温度校准功能，三点湿度校准功能。 （18）★光照模块：冷白光模块与暖光灯模块。可程序控制温度、湿度及亮度，0-100%的亮度范围以1%的步长调节，灯管分布在内腔体两侧。 |
|  |  | 2、配置要求： 主机1台。 ≥2.5L水箱1个。 不锈钢格栅板2块。 光照模块。 操作软件1套。 温度校准证书1份。 |
|  |  | 3、售后要求 （1）生产厂家为采购人提供产品终身技术服务。产品出现故障在4小时内响应，48小时内到现场履行维修服务义务。 （2）由生产厂家为采购人提供现场安装调试及技术培训服务。 （3）质保期为自双方签字确定之日起至少一年。 |
| 11 | 超纯水机 | - 技术要求： （1）达到或超过各种标准中规定的I级水质，如ASTM D1193、ASTM D5196、CAP、ISO 3696、CLSI、JIS K0577、GB6682、GB33087等，及药典规定的试剂级超纯水要求。 产水电阻率：18.2 MΩ.cm @ 25℃。 TOC含量≤2 ppb 。 微生物<0.01 cfu/mL，<0.005 cuf/ml (Millipak Gold)。 直径大于0.2 μm的颗粒物数量<1/mL。 热原含量 <0.001 Eu/mL。 RNases <1 pg/mL。 DNases <5 pg/mL 。 ★蛋白酶 <0.15 μg/mL。 （2）使用离子交换树脂纯化柱，树脂粒径250-650微米并提供出厂质量证书。 （3）纯化柱具备识别芯片，系统自动识别和记录耗材使用及更换记录。 （4）配备172nm氧化紫外灯，采用无汞设计。 （5）具有独立的取水手臂，可以在离主机2-5米距离内取水，取水手臂上集成彩色触摸屏，即时显示水质情况和机器运行状态。 （6）至少8种产水速度可选, 从逐滴到最大2 L/min连续可调。 （7）系统水质监测采用高精度的在线电阻率仪，具备电极常数为0.01—0.1cm-1的在线电导率仪，并具有温度自动补偿功能。 （8）★在线检测超纯水中的TOC. 检测范围:0.5-999ppb; 检测精度±0.1ppb。 （9）独立的取水器集成彩色触摸屏，提供多种语言和多客户登录管理功能，具备水质显示，取水功能设置，系统设置、维护引导，信息和历史记录等功能。 （10）配备全面的数据管理系统，可为最近30天的事件提供图文预览；所有报告均可通过USB端口导出，并且其打开格式适用于所有LIMS（实验室信息管理系统），存档功能支持质量管理系统。系统可以存储2年的水质数据。 （11）可以通过其他移动设备实现对系统的远程监控和远程诊断，方便操作。 （12）提供多种类型的服务计划，该计划包括具有IQ,OQ,MP（维护程序）和PQ文件示例的确认文本、验证、质量和校准证书。 |
|  |  | 2、配置要求： 超纯水主机 1套。 独立带显示屏的取水手臂1个。 初纯化柱1个。 精纯化柱1个。 除菌过滤器1个。 |

备注：供应商需在《技术条款偏离表》中逐条响应所投分包上述技术指标等要求，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。标注“★”和“▲”的参数提供相应技术支持资料(如彩页或白皮书或检测报告或产品手册或官网/仪器操作界面截图等。采购项目需求中另有要求的，从其要求) ，并在《技术条款偏离表》中详细标明技术支持资料在投标文件中的页码和位置。未提供技术支持资料的作负偏离处理，如因未在《技术规格偏离表》中注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。其他技术参数以技术条款偏离表响应为准。

五、项目实施要求

（一）★供应商所投产品若为进口设备，投标文件中须提供原厂或授权代理商（授权代理商需提供与原厂的证明材料）出具的针对此次项目名称、项目编号、报价产品型号授权证明资料。若为国产设备，须承诺交货时提供原厂出具的针对此次项目名称、项目编号、报价产品型号的售后服务承诺函原件（投标文件中提供相关承诺书）。

（二）质量要求

1、供应商应严格按照采购文件的要求和有关标准，提供全新的、未经使用的、技术先进的产品。且负责将所有产品运至采购人指定的地点，并安装调试等。

2、供应商应保证提供的产品完全与采购文件所述的质量、规格和性能相符，所使用的材料及配件达到优质标准，相关产品具有厂家出具的产品质量合格证明书。

3、产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良好造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。

4、投标供应商应确保设备及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对设备的正常运行和维护必不可少的且应属于设备配带的部件、配件等，投标供应商有责任给予补充。

5、中标供应商保证向采购人提供的设备或设备的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或知识产权等的起诉，任何由此引起的法律责任和经济责任均由供应商承担。

（三）安装要求

1、中标供应商应按采购人现场实际情况进行设备布局及安装，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并不会支付由此带来的其他费用。

2、本章所提供的项目设备技术参数中如未明确说明，但可以推断是整个设备安装和运行时不可缺少或必需的配套材料和工作，供应商应在投标文件中列出，并计入总价，采购人将不再支付任何费用。

3、在项目实施期间所发生的一切安全责任事故均由中标供应商负责承担，中标供应商应做好相关安全教育工作及现场安全保护措施，并配备相关安全管理人员负责现场安全施工工作。

（四）验收要求

1、产品到达现场后，中标供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，对全部产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）等验收，作出开箱记录，双方签字确认；对采购软件产品按要求进行安装调试。供应商应为使用方安装、调试、维修、使用等提供足够的技术资料和技术保障。如有货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细记录，并由供应商立即、无条件调换补齐。

2、中标供应商应保证产品到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标供应商应提供完备的技术资料、原厂真货证明、装箱单和合格证等。验收合格条件如下：

（1）货物性能考核指标：不得低于上述货物验收标准中的指标，同时应符合本项目招标文件和投标文件中明确的指标（验收方式以采购人要求为准）。

（2）设备技术资料、原厂真货证明、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在规定时间内完成交货并由双方组织验收小组进行验收，并经验收小组签字确认。

4、供应商提供的产品设备未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5、设备安装完成后，中标供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格交付采购人之日为止。中标供应商应免费提供成品保护。如需临时拆装，中标供应商不收取临时拆装费。

6、中标供应商须在安装、调试、培训结束后，向采购人提交详细的竣工验收资料，包括但不限于以下部分：交付清单、系统试运行报告、竣工验收报告、项目实施过程照片、技术文件、操作手册、培训记录等。

六、商务部分要求

（一）质保要求

1、供应商报价时须承诺所有设备免费质保期满足技术指标等要求中的规定（如未明确的则质保期为至少一年）（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内定期进行维护保养，免费更新和维护软件。

2、供应商须保证所供产品为原厂全新设备；在质保期内，所有服务及配件全部免费，负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零、部件，消耗品除外。

（二）售后服务要求（如技术指标要求中另有约定的，则从其约定）

1、中标供应商应具备完善的售后服务体系之外，在项目实施及质保期间应具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询：中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应：

1）当系统或设备发生故障时，供应商在保修期内须免费向采购人提供所有设备、材料和劳工维修处理，供应商须承诺报修时及时到达现场、若无法修复须提供备件保障系统设备正常运行。

2）质保期内定期到现场进行设备的安全性、操作检查、软件更新、系统连接和其他的关键项目以维持系统处于最佳使用效果。

（3）人员培训：供应商应到采购人提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。

2、质保期满后服务要求

（1）质量保证期满后，中标供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期满后，采购人需要继续由中标供应商提供售后服务的，中标供应商应以优惠价格提供售后服务。保修期外的维护保养，中标供应商应承诺只收取成本费并提供终身免费技术支持服务。

3、提供终身的维护及技术支持。有专门的应用工程师对采购人提供专业的应用技术支持。在采购人遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。

（三）交付要求

1、交付地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输、装卸及安装调试等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

2、交付时间：自合同签订之日起90个工作日内完成供货、安装及相关调试工作，通过验收，交付使用。

3、交货方式：供应商送货并安装、调试、培训。

（四）付款条件

合同签订后20个工作日内支付合同总额的50%；所有产品交付、安装及调试完成并验收合格并开具发票后20个工作日内支付合同总额的50%。

（五）报价要求及说明

1、本项目为交钥匙项目，供应商报价应包括本项目所有产品供货、包装、运输、安装、调试费/质量管理费、保险、竣工资料以及验收合格之前的保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等全部工作内容（即报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务）。

2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、增加收费和降低质量的理由。

3、采购文件中如有要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。

第六章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采 购 人 ：

供 应 商 ：

签订日期 ：

南京市市场监督管理局

南京市财政局  监制

（本项目最终签订的合同由合同双方协商后确定）

合同编号：JSZC-320100-HXZC-G2025-0023

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列货物：                             。

2、货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

1、本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

2、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4、本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于JSZC-320100-HXZC-G2025-0023号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、供货一览表；

4、交货一览表；

5、投标承诺/服务承诺；

6、中标通知书；

7、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后    天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件另有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

无。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：详见招标文件。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，壹份交采购代理机构存档备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 采购代理机构：（盖章） |  |
| 合同备案联系方式：025-58760217 |  |
| 日 期： 年 月 日 |  |

- 第七章 附  件

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加             （单位名称）的           （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.               （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为                  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.               （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为                  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

如供应商所投货物的制造商均为中小企业的，须由 供应商 在投标文件中提供加盖 本单位公章 的声明函，供应商应从制造商处获得充分、准确的信息，并对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，除此之外，供应商无需提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

附件二、残疾人福利性单位声明函格式（如供应商为残疾人福利性单位须提供此函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　　　　　　期：

附件三、属于监狱企业的证明文件（如供应商为监狱企业须提供相关证明文件）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件四、节能产品认证文件（如有须提供）

以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件为准。

附件五、环境标志产品认证文件（如有须提供）

以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件为准。

第八章  投标文件格式

评分索引表（可按需调整）

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

南京市食品药品监督检验院食品药品检验检测设备一批

商务部分

项目编号：

分 包 号：     分包【   】

供 应 商：                     （加盖电子公章）

联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年   月   日

目  录

一、投标函（投标申请及声明）……………………………………………………………………………X

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件……………………………………X

三、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》………………………………………………X

四、“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函 …………………………………………………………………………………………………………X

五、第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件…X

六、第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件…………………………X

七、第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件……………X

八、供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料………………………………………………X

九、《商务条款偏离表》格式………………………………………………………………………………X

一、投标函（投标申请及声明）

致：南京市食品药品监督检验院

江苏省华厦工程项目管理有限公司

根据贵方                               （项目名称）          （项目编号）招标公告，正式授权下述签字人          （姓名和职务）代表供应商                         （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们所投分包为包   ；投标总报价为（大写）                 元人民币。

3、我们单位        （根据单位实际情况填写“是”或“不是”）外商投资企业。

4、如本项目拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列政府强制采购产品的，我们承诺我们所投设备均为列入《节能产品政府采购品目清单》的政府强制采购产品。

5、本项目通过验收并交付时间为：满足招标文件要求。

6、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

7、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

8、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动、实施等工作，及时交付采购人验收、使用。

10、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

11、与本投标有关的正式联系方式为：

地    址：

电    话：

传    真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称：                 （加盖电子公章）

日      期：       年    月    日

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件

法定代表人授权委托书

致：南京市食品药品监督检验院

江苏省华厦工程项目管理有限公司

本授权书声明：注册于                  （供应商住址）的                    （供应商名称）法定代表人              （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                 （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                         （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。

供应商（加盖电子公章）：

日     期：    年  月  日

法定代表人身份证的复印件：

委托代理人的身份证明文件的复印件：

三、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

供应商参加本项目政府采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在招标公告发布之日起至投标截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的有效组成部分。《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》是其参加本次政府采购活动的必备材料。

2、信用承诺书格式（以下为参考格式，供应商须通过网站在线打印后签名盖章）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20  年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二○ 年 月 日 |  |  |

四、“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函

致：南京市食品药品监督检验院

江苏省华厦工程项目管理有限公司

根据贵方                          （项目名称）         （项目编号）招标公告，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

供应商名称：                 （加盖电子公章）

日     期：    年  月  日

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指A单位法定代表人或者B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

五、第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件

（一）具有独立承担民事责任的能力：

1、如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

2、如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3、如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

4、如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5、如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1、健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；

2、依法作出的财务状况报告包括经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；

3、供应商成立不满一个月或供应商提供金融机构或担保机构出具的保函则可以不需要提供其他财务状况报告。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

1、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

2、可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，或者具有生产、代理所投设备的能力，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1、缴纳税收证明材料：供应商参加政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳增值税或营业税或企业所得税凭据；

2、缴纳社会保障资金证明材料：供应商参加政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保障缴纳清单）；

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

1、提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、无重大违法记录声明格式：

致：南京市食品药品监督检验院

江苏省华厦工程项目管理有限公司

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

年     月    日

（六）法律、行政法规规定的其他条件：

注：供应商应当按照招标文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

六、第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

注：供应商应当按照招标文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

七、第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件

注：供应商应当按照招标文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

八、供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料

注：各供应商根据企业自身实际情况可提供其他资格证明文件和商务资料，格式自拟。

九、《商务条款偏离表》格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （加盖电子公章）

南京市食品药品监督检验院食品药品检验检测设备一批

技术部分

项目编号：

分 包 号：     分包【   】

供 应 商：                     （加盖电子公章）

联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年   月   日

目  录

一、货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明…X

二、《投标项目主要产品一览表》…………………………………………………………………………X

三、《供货一览表》…………………………………………………………………………………………X

四、货物安装验收标准………………………………………………………………………………………X

五、项目实施方案……………………………………………………………………………………………X

六、服务承诺…………………………………………………………………………………………………X

七、供应商认为需要提供的其他技术资料等………………………………………………………………X

八、第四章评标标准要求提供的方案或相关证明材料等…………………………………………………X

九、《技术条款偏离表》及其他表格格式…………………………………………………………………X

注：投标文件的技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，这些文件可以是文字资料方案、图纸（表）和数据等。各供应商根据所投货物性能、货物制造商实际情况以及对招标文件响应程度进行编制投标文件，格式自拟。

表格格式（仅供参考，可按需调整或删除）

（一）投标项目主要产品一览表格式

投标项目主要产品一览表

（至少填报核心产品以及单价最高的产品）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 |  | 单价（元） | 质保年限 |

供应商名称:                                        （加盖电子公章）

（二）供货一览表格式

供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物1名称 |  |  |  | 品牌 |  |  | 规格、型号 |  |
| 生产企业名称 |  |  |  |  | 生产企业地址 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 主要技术参数 |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：  （加盖电子公章）

（三）供应商类似业绩情况表格式

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

供应商名称：（加盖电子公章）

（四）技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 | 采购项目要求提供的 技术或服务要求 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （加盖电子公章）

南京市食品药品监督检验院食品药品检验检测设备一批

价格部分

项目编号：

分 包 号：     分包【   】

供 应 商：                     （加盖电子公章）

联 系 人：

联系方式：

单位地址：

- 年   月   日

- 一、开标一览表格式

- 《开标一览表》

| 序号 | 项目名称 |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 合计 | 元（大写） |  |  |
|  |  |  | 元（小写） |  |  |
| 2 | 项目交付时间 | 满足招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 供应商提供的货物是否均为小微企业制造的货物 | 是 否 |  |  |  |

供应商名称:                                      （加盖电子公章）

说明：供应商须根据制造商实际情况，在“供应商提供的货物是否均为小微企业制造的货物”栏后“是”或“否”上打“√”，如供应商提供的货物存在中型企业或大型企业制造的货物，请在“否”上打“√”。

二、分项报价表格式

《分项报价表》

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号或 分项目 | 单价 （元） | 数量 | 小计 （元） | 是否属于小微企业制造的货物 | 是否属于节能、环境标志产品 |
| 合计总价 |  |  |  |  | 元 |  |  |

供应商名称：                                      （加盖电子公章）

说明：1、《分项报价表》中“合计总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。

2、在“是否属于小微企业制造的货物”栏内，填写“是”或“否”，供应商须根据制造商实际情况如实填写，如供应商提供的货物存在中型企业或大型企业制造的货物，则不享受小微企业价格评审优惠政策。

3、在“是否属于节能、环境标志产品”栏内，填写“是”或“否”，如供应商提供的货物为节能、环境标志产品，则该货物必须为列入《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，且以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件为准，否则不享受节能、环境标志产品优先采购政策。